## my_sheet_name
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
| 844400 range |  | 4000/5 Range, 8 turns @ 5VA burden, vs 100 AT, 500 range, 2 Stage CT | [9 empty] | Nominal |  |  | TestSetRatioCor | 0.99937
| and lookup | [10 empty] | high_burden | 0.2 |  |  | TestSetPhaseCor | 1.0012
97 | 120/200 | AT | 200/5 Range, 1 turns @ 5VA burden, vs 120 AT, 200 range, 2 Stage CT | [8 empty] | low_ burden | 0
|  |  |  | Test set transformer |  | 2 stage CT |  | client CT uncorrected |  |  |  | 25%_burden | 0.05 |  | UNCERTAINTIES IN CURRENT RATIO ERROR, % | [13 empty] | UNCERTAINTIES IN PHASE ERROR, crad
|  | Measured Burden | Load % of rated | current correction | phase correction | current error | phase error | current error | phase error | Effect of burden |  | Current error | Phase error |  | MSL standard | Test set slidewire | Current coefficient | Frequency coefficient | Burden coefficient | Temp coefficient | Earthing and coupling | Conductor config | Observed instability | Aux CT error (%) | combined standard uncertainty | DOF | Coverage factor |  | MSL standard | Mutual inductor | Current coefficient | Frequency coefficient | Burden coefficient | Temp coefficient | Earthing and coupling | Conductor config | Observed instability | Aux CT and mutual ind corrn (crad) | combined standard uncertainty | DOF
[6 empty] | % | crad | % | crad | % | crad | % | crad | DOF: | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12.5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12.5 | 5 | 5
[12 empty] | 5.0 VA Burden |  |  | Change to make MSL std 1sd | [13 empty] | Change to make MSL std 1sd
99 | 120/2005 | 0.216 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.682 | 1.0414 | -0.46 | 0.65741 | -0.68153 | 1.0426 |  | 6.443e-06 | 0.002 | -0.0156 | 0 | -0.023 | -0.0027261 | 0.0005 | 0.005 | 0 | -5.2886e-05 | 0.028444 | 9.6432 | 2.2276 |  | 4.6789e-06 | 0.0058178 | 0.029089 | 0.0010426 | 0.03287 | 0.0041705 | 0.0005 | -0.011636 | 0 | 0.0034175 | 0.046111 | 11.9458
100 | 120/20010 | 0.216 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.604 | 0.89594 | -0.422 | 0.60214 | -0.60358 | 0.897 |  | 5.0171e-06 | 0.002 | -0.0112 | 0 | -0.0211 | -0.0024143 | 0.0005 | 0.0025 |  | -4.6837e-05 | 0.024228 | 8.0497 | 2.2879 |  | 2.6007e-06 | 0.0058178 | 0.022108 | 0.000897 | 0.030107 | 0.003588 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0034131 | 0.038388 | 10.2234
101 | 120/20020 | 0.216 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.548 | 0.7854 | -0.395 | 0.55123 | -0.54762 | 0.78633 |  | 4.1783e-06 | 0.002 | -0.0092 | 0 | -0.01975 | -0.0021905 | 0.0005 | -0.001 |  | -4.2495e-05 | 0.022017 | 7.3731 | 2.3228 |  | 1.977e-06 | 0.0058178 | 0.016872 | 0.00078633 | 0.027562 | 0.0031453 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0034101 | 0.033206 | 9.2183
102 | 120/20040 | 0.216 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.502 | 0.70104 | -0.365 | 0.49742 | -0.50166 | 0.70188 |  | 3.3965e-06 | 0.002 | -0.002 | 0 | -0.01825 | -0.0020066 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.8927e-05 | 0.01861 | 5.4042 | 2.4875 |  | 1.6849e-06 | 0.0058178 | 0.013381 | 0.00070188 | 0.024871 | 0.0028075 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034082 | 0.029328 | 8.8916
103 | 120/20060 | 0.216 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.492 | 0.63414 | -0.363 | 0.44506 | -0.49167 | 0.63489 |  | 2.9709e-06 | 0.002 | -0.0044 | 0 | -0.01815 | -0.0019667 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.8152e-05 | 0.018918 | 5.8799 | 2.4352 |  | 1.6017e-06 | 0.0058178 | 0.022108 | 0.00063489 | 0.022253 | 0.0025396 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034068 | 0.032326 | 11.2468
104 | 120/200100 | 0.216 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.47 | 0.5236 | -0.349 | 0.34907 | -0.46969 | 0.52423 |  | 2.4131e-06 | 0.002 | -0.0024 | 0 | -0.01745 | -0.0018787 | 0.0005 | 0.002 |  | -3.6446e-05 | 0.017946 | 5.5885 | 2.4659 |  | 1.6933e-06 | 0.0058178 | 0.0081449 | 0.00052423 | 0.017453 | 0.0020969 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034048 | 0.020731 | 9.3742
105 | 120/200120 | 0.216 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.458 | 0.48287 | -0.339 | 0.31416 | -0.45769 | 0.48345 |  | 2.2681e-06 | 0.002 | 0 | 0 | -0.01695 | -0.0018308 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.5516e-05 | 0.017202 | 5.3021 | 2.5003 |  | 1.7092e-06 | 0.0058178 | 0 | 0.00048345 | 0.015708 | 0.0019338 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0034041 | 0.017278 | 7.1659
0.0 VA Burden
107 | 120/2005 | 0.021 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.222 | 0.38397 |  |  | -0.22182 | 0.38443 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.008 | 0 | -0.023 | -0.00088729 | 0.0005 | 0.005 |  | -1.7215e-05 | 0.024901 | 6.7639 | 2.3615 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.018035 | 0.00038443 | 0.03287 | 0.0015377 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017049 | 0.039437 | 9.4438
108 | 120/20010 | 0.021 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.182 | 0.2938 |  |  | -0.18185 | 0.29415 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.0058 | 0 | -0.0211 | -0.0007274 | 0.0005 | 0.0025 |  | -1.4113e-05 | 0.022065 | 5.9453 | 2.4288 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.011926 | 0.00029415 | 0.030107 | 0.0011766 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0017029 | 0.032875 | 6.9359
109 | 120/20020 | 0.021 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.153 | 0.23417 |  |  | -0.15287 | 0.23445 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.0032 | 0 | -0.01975 | -0.00061149 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.1864e-05 | 0.020073 | 5.3315 | 2.4965 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.0061087 | 0.00023445 | 0.027562 | 0.00093779 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0017019 | 0.028489 | 5.693
110 | 120/20040 | 0.021 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.137 | 0.20362 |  |  | -0.13689 | 0.20387 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.0016 | 0 | -0.01825 | -0.00054755 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0624e-05 | 0.018389 | 5.1542 | 2.52 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.0029089 | 0.00020387 | 0.024871 | 0.00081547 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017015 | 0.025452 | 5.4812
111 | 120/20060 | 0.021 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.129 | 0.18908 |  |  | -0.1289 | 0.18931 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0016 | 0 | -0.01815 | -0.00051559 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0003e-05 | 0.018289 | 5.1549 | 2.5199 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.0029089 | 0.00018931 | 0.022253 | 0.00075723 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017013 | 0.022898 | 5.6016
112 | 120/200100 | 0.021 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.121 | 0.17453 |  |  | -0.12091 | 0.17475 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0004 | 0 | -0.01745 | -0.00048363 | 0.0005 | 0.002 |  | -9.3829e-06 | 0.017611 | 5.1866 | 2.5155 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.0011636 | 0.00017475 | 0.017453 | 0.00069899 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017012 | 0.018071 | 5.7393
113 | 120/200120 | 0.021 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.119 | 0.16872 |  |  | -0.11891 | 0.16892 |  | 2.2681e-06 | 0.001 | 0 | 0 | -0.01695 | -0.00047564 | 0.0005 | -0.001 |  | -9.2278e-06 | 0.017023 | 5.0865 | 2.5295 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00016892 | 0.015708 | 0.00067569 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0017011 | 0.016154 | 5.5848
114
115 | 120/200 | AT | 200/5 Range, 1 turns @ 5VA burden, vs 120 AT, 200 range, 2 Stage CT
116 | [11 empty] | 5.0 VA Burden
117 | 120/2005 | 0.216 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.68 | 1.0414 | -0.448 | 0.64577 | -0.67953 | 1.0426 |  | 6.443e-06 | 0.002 | -0.0152 | 0 | -0.0224 | -0.0027181 | 0.0005 | 0.005 |  | -5.273e-05 | 0.027739 | 9.6908 | 2.2261 |  | 4.6789e-06 | 0.0058178 | 0.029089 | 0.0010426 | 0.032289 | 0.0041705 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0034175 | 0.045699 | 12.0355
118 | 120/20010 | 0.216 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.604 | 0.89594 | -0.419 | 0.59923 | -0.60358 | 0.897 |  | 5.0171e-06 | 0.002 | -0.0112 | 0 | -0.02095 | -0.0024143 | 0.0005 | 0.0025 |  | -4.6837e-05 | 0.024097 | 8.0884 | 2.2861 |  | 2.6007e-06 | 0.0058178 | 0.022108 | 0.000897 | 0.029961 | 0.003588 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0034131 | 0.038274 | 10.2547
119 | 120/20020 | 0.216 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.548 | 0.7854 | -0.391 | 0.54396 | -0.54762 | 0.78633 |  | 4.1783e-06 | 0.002 | -0.0092 | 0 | -0.01955 | -0.0021905 | 0.0005 | -0.001 |  | -4.2495e-05 | 0.021838 | 7.4186 | 2.3203 |  | 1.977e-06 | 0.0058178 | 0.016872 | 0.00078633 | 0.027198 | 0.0031453 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0034101 | 0.032905 | 9.3098
120 | 120/20040 | 0.216 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.502 | 0.70104 | -0.364 | 0.49596 | -0.50166 | 0.70188 |  | 3.3965e-06 | 0.002 | -0.002 | 0 | -0.0182 | -0.0020066 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.8927e-05 | 0.018561 | 5.4065 | 2.4872 |  | 1.6849e-06 | 0.0058178 | 0.013381 | 0.00070188 | 0.024798 | 0.0028075 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034082 | 0.029267 | 8.9126
121 | 120/20060 | 0.216 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.492 | 0.63414 | -0.362 | 0.4436 | -0.49167 | 0.63489 |  | 2.9709e-06 | 0.002 | -0.0044 | 0 | -0.0181 | -0.0019667 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.8152e-05 | 0.01887 | 5.8848 | 2.4347 |  | 1.6017e-06 | 0.0058178 | 0.021526 | 0.00063489 | 0.02218 | 0.0025396 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034068 | 0.03188 | 11.2747
122 | 120/200100 | 0.216 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.47 | 0.52651 | -0.349 | 0.35197 | -0.46969 | 0.52714 |  | 2.4131e-06 | 0.002 | -0.0022 | 0 | -0.01745 | -0.0018787 | 0.0005 | 0.002 |  | -3.6446e-05 | 0.01792 | 5.5572 | 2.4694 |  | 1.6933e-06 | 0.0058178 | 0.0087266 | 0.00052714 | 0.017599 | 0.0021085 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034048 | 0.021089 | 9.597
123 | 120/200120 | 0.216 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.459 | 0.48287 | -0.3395 | 0.31125 | -0.45869 | 0.48345 |  | 2.2681e-06 | 0.002 | 0 | 0 | -0.016975 | -0.0018348 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.5593e-05 | 0.017227 | 5.3018 | 2.5003 |  | 1.7092e-06 | 0.0058178 | 0 | 0.00048345 | 0.015563 | 0.0019338 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0034041 | 0.017145 | 7.207
124 | [11 empty] | 0.0 VA Burden
125 | 120/2005 | 0.021 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.232 | 0.39561 |  |  | -0.23182 | 0.39608 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.0094 | 0 | -0.0224 | -0.00092727 | 0.0005 | 0.005 |  | -1.799e-05 | 0.024844 | 7.3314 | 2.3252 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.01978 | 0.00039608 | 0.032289 | 0.0015843 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017051 | 0.039793 | 10.0505
126 | 120/20010 | 0.021 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.185 | 0.29671 |  |  | -0.18485 | 0.29706 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.0056 | 0 | -0.02095 | -0.00073939 | 0.0005 | 0.0025 |  | -1.4346e-05 | 0.02187 | 5.9075 | 2.4324 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.011054 | 0.00029706 | 0.029961 | 0.0011882 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.001703 | 0.032435 | 6.7403
127 | 120/20020 | 0.021 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.157 | 0.24144 |  |  | -0.15687 | 0.24173 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.0038 | 0 | -0.01955 | -0.00062748 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.2175e-05 | 0.019982 | 5.4491 | 2.4821 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.0072722 | 0.00024173 | 0.027198 | 0.00096691 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0017021 | 0.028414 | 5.9245
128 | 120/20040 | 0.021 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.138 | 0.20508 |  |  | -0.13789 | 0.20532 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.0016 | 0 | -0.0182 | -0.00055155 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0701e-05 | 0.01834 | 5.1552 | 2.5198 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.0029089 | 0.00020532 | 0.024798 | 0.0008213 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017015 | 0.025381 | 5.4843
129 | 120/20060 | 0.021 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.13 | 0.19053 |  |  | -0.1299 | 0.19076 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0018 | 0 | -0.0181 | -0.00051958 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0081e-05 | 0.018258 | 5.1768 | 2.5169 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.0031998 | 0.00019076 | 0.02218 | 0.00076305 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017014 | 0.022867 | 5.6434
130 | 120/200100 | 0.021 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.121 | 0.17453 |  |  | -0.12091 | 0.17475 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0003 | 0 | -0.01745 | -0.00048363 | 0.0005 | 0.002 |  | -9.3829e-06 | 0.017609 | 5.1843 | 2.5159 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.00058178 | 0.00017475 | 0.017599 | 0.00069899 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017012 | 0.018184 | 5.692
131 | 120/200120 | 0.021 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.1195 | 0.17162 |  |  | -0.11941 | 0.17183 |  | 2.2681e-06 | 0.001 | 0 | 0 | -0.016975 | -0.00047764 | 0.0005 | -0.001 |  | -9.2666e-06 | 0.017048 | 5.0863 | 2.5295 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00017183 | 0.015563 | 0.00068734 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0017012 | 0.016013 | 5.5967
132
133 | 120/200 | AT | 200/5 Range, 1 turns @ 6VA burden, vs 120 AT, 200 range, 2 Stage CT
134 | [11 empty] | 5.0 VA Burden
135 | 120/2005 | 0.216 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.776 | 1.1694 | -0.544 | 0.77376 | -0.77547 | 1.1708 |  | 6.443e-06 | 0.002 | -0.0172 | 0 | -0.0272 | -0.0031019 | 0.0005 | 0.005 |  | -6.0175e-05 | 0.03278 | 9.0884 | 2.2459 |  | 4.6789e-06 | 0.0058178 | 0.033161 | 0.0011708 | 0.038688 | 0.004683 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0034219 | 0.052924 | 11.3413
136 | 120/20010 | 0.216 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.69 | 1.0036 | -0.505 | 0.70686 | -0.68953 | 1.0048 |  | 5.0171e-06 | 0.002 | -0.0132 | 0 | -0.02525 | -0.0027581 | 0.0005 | 0.0025 |  | -5.3506e-05 | 0.028808 | 7.8817 | 2.2959 |  | 2.6007e-06 | 0.0058178 | 0.022689 | 0.0010048 | 0.035343 | 0.004019 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0034163 | 0.042964 | 9.3248
137 | 120/20020 | 0.216 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.624 | 0.89012 | -0.467 | 0.64868 | -0.62357 | 0.89117 |  | 4.1783e-06 | 0.002 | -0.0092 | 0 | -0.02335 | -0.0024943 | 0.0005 | -0.001 |  | -4.8388e-05 | 0.025325 | 6.7542 | 2.3621 |  | 1.977e-06 | 0.0058178 | 0.020944 | 0.00089117 | 0.032434 | 0.0035647 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0034129 | 0.039395 | 9.2605
138 | 120/20040 | 0.216 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.578 | 0.7854 | -0.44 | 0.58032 | -0.57761 | 0.78633 |  | 3.3965e-06 | 0.002 | -0.0032 | 0 | -0.022 | -0.0023104 | 0.0005 | -0.001 |  | -4.4821e-05 | 0.022468 | 5.4362 | 2.4836 |  | 1.6849e-06 | 0.0058178 | 0.01629 | 0.00078633 | 0.029016 | 0.0031453 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034101 | 0.034234 | 8.7972
139 | 120/20060 | 0.216 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.562 | 0.70395 | -0.432 | 0.51342 | -0.56162 | 0.70479 |  | 2.9709e-06 | 0.002 | -0.0052 | 0 | -0.0216 | -0.0022465 | 0.0005 | -0.001 |  | -4.358e-05 | 0.022448 | 5.8117 | 2.442 |  | 1.6017e-06 | 0.0058178 | 0.027925 | 0.00070479 | 0.025671 | 0.0028191 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034082 | 0.038748 | 10.7989
140 | 120/200100 | 0.216 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.536 | 0.56432 | -0.415 | 0.38979 | -0.53564 | 0.565 |  | 2.4131e-06 | 0.002 | -0.0032 | 0 | -0.02075 | -0.0021426 | 0.0005 | 0.002 |  | -4.1564e-05 | 0.021299 | 5.546 | 2.4707 |  | 1.6933e-06 | 0.0058178 | 0.0093084 | 0.000565 | 0.01949 | 0.00226 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034055 | 0.022936 | 9.0369
141 | 120/200120 | 0.216 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.52 | 0.51778 | -0.4005 | 0.34616 | -0.51966 | 0.5184 |  | 2.2681e-06 | 0.002 | 0 | 0 | -0.020025 | -0.0020786 | 0.0005 | -0.001 |  | -4.0323e-05 | 0.020263 | 5.2404 | 2.5083 |  | 1.7092e-06 | 0.0058178 | 0 | 0.0005184 | 0.017308 | 0.0020736 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0034047 | 0.01876 | 6.8025
142 | [11 empty] | 0.0 VA Burden
143 | 120/2005 | 0.021 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.232 | 0.39561 |  |  | -0.23182 | 0.39608 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.0094 | 0 | -0.0272 | -0.00092727 | 0.0005 | 0.005 |  | -1.799e-05 | 0.029246 | 6.5856 | 2.3744 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.01978 | 0.00039608 | 0.038688 | 0.0015843 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017051 | 0.045141 | 8.6475
144 | 120/20010 | 0.021 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.185 | 0.29671 |  |  | -0.18485 | 0.29706 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.0056 | 0 | -0.02525 | -0.00073939 | 0.0005 | 0.0025 |  | -1.4346e-05 | 0.026019 | 5.6233 | 2.462 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.011054 | 0.00029706 | 0.035343 | 0.0011882 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.001703 | 0.037463 | 6.2512
145 | 120/20020 | 0.021 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.157 | 0.24144 |  |  | -0.15687 | 0.24173 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.0038 | 0 | -0.02335 | -0.00062748 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.2175e-05 | 0.023713 | 5.3145 | 2.4987 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.0072722 | 0.00024173 | 0.032434 | 0.00096691 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0017021 | 0.03346 | 5.6486
146 | 120/20040 | 0.021 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.138 | 0.20508 |  |  | -0.13789 | 0.20532 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.0016 | 0 | -0.022 | -0.00055155 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0701e-05 | 0.022116 | 5.106 | 2.5267 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.0029089 | 0.00020532 | 0.029016 | 0.0008213 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017015 | 0.029516 | 5.352
147 | 120/20060 | 0.021 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.13 | 0.19053 |  |  | -0.1299 | 0.19076 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0018 | 0 | -0.0216 | -0.00051958 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0081e-05 | 0.021733 | 5.1239 | 2.5242 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.0031998 | 0.00019076 | 0.025671 | 0.00076305 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017014 | 0.026266 | 5.4776
148 | 120/200100 | 0.021 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.121 | 0.17453 |  |  | -0.12091 | 0.17475 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0003 | 0 | -0.02075 | -0.00048363 | 0.0005 | 0.002 |  | -9.3829e-06 | 0.020884 | 5.1301 | 2.5233 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.00058178 | 0.00017475 | 0.01949 | 0.00069899 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017012 | 0.020019 | 5.5619
149 | 120/200120 | 0.021 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.1195 | 0.17162 |  |  | -0.11941 | 0.17183 |  | 2.2681e-06 | 0.001 | 0 | 0 | -0.020025 | -0.00047764 | 0.0005 | -0.001 |  | -9.2666e-06 | 0.020087 | 5.0619 | 2.533 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00017183 | 0.017308 | 0.00068734 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0017012 | 0.017714 | 5.481
150
151 | 120/200 | AT | 200/5 Range, 1 turns @ 4VA burden, vs 120 AT, 200 range, 2 Stage CT
152 | [11 empty] | 5.0 VA Burden
153 | 120/2005 | 0.216 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.6 | 0.92502 | -0.368 | 0.52942 | -0.59958 | 0.92612 |  | 6.443e-06 | 0.002 | -0.0156 | 0 | -0.0184 | -0.0023983 | 0.0005 | 0.005 |  | -4.6527e-05 | 0.024838 | 10.9275 | 2.1932 |  | 4.6789e-06 | 0.0058178 | 0.027925 | 0.00092612 | 0.026471 | 0.0037045 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0034139 | 0.040942 | 12.6806
154 | 120/20010 | 0.216 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.522 | 0.7854 | -0.337 | 0.48869 | -0.52163 | 0.78633 |  | 5.0171e-06 | 0.002 | -0.0096 | 0 | -0.01685 | -0.0020865 | 0.0005 | 0.0025 |  | -4.0478e-05 | 0.019772 | 8.5711 | 2.2654 |  | 2.6007e-06 | 0.0058178 | 0.020362 | 0.00078633 | 0.024435 | 0.0031453 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0034101 | 0.032969 | 11.1478
155 | 120/20020 | 0.216 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.474 | 0.68359 | -0.317 | 0.44215 | -0.47367 | 0.6844 |  | 4.1783e-06 | 0.002 | -0.008 | 0 | -0.01585 | -0.0018947 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.6756e-05 | 0.018002 | 7.8094 | 2.2995 |  | 1.977e-06 | 0.0058178 | 0.015126 | 0.0006844 | 0.022108 | 0.0027376 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0034078 | 0.027809 | 10.2209
156 | 120/20040 | 0.216 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.434 | 0.60796 | -0.296 | 0.40288 | -0.4337 | 0.60868 |  | 3.3965e-06 | 0.002 | -0.0032 | 0 | -0.0148 | -0.0017348 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.3654e-05 | 0.015412 | 5.8644 | 2.4367 |  | 1.6849e-06 | 0.0058178 | 0.0098902 | 0.00060868 | 0.020144 | 0.0024347 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034063 | 0.02375 | 9.0607
157 | 120/20060 | 0.216 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.418 | 0.55851 | -0.288 | 0.36797 | -0.41771 | 0.55917 |  | 2.9709e-06 | 0.002 | -0.0028 | 0 | -0.0144 | -0.0016709 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.2414e-05 | 0.014941 | 5.7838 | 2.4449 |  | 1.6017e-06 | 0.0058178 | 0.01629 | 0.00055917 | 0.018399 | 0.0022367 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034054 | 0.025755 | 11.807
158 | 120/200100 | 0.216 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.404 | 0.47706 | -0.283 | 0.30252 | -0.40373 | 0.47763 |  | 2.4131e-06 | 0.002 | -0.0012 | 0 | -0.01415 | -0.0016149 | 0.0005 | 0.002 |  | -3.1328e-05 | 0.014578 | 5.6287 | 2.4614 |  | 1.6933e-06 | 0.0058178 | 0.0069813 | 0.00047763 | 0.015126 | 0.0019105 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.003404 | 0.018318 | 10.0453
159 | 120/200120 | 0.216 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.398 | 0.44215 | -0.2785 | 0.27053 | -0.39773 | 0.44268 |  | 2.2681e-06 | 0.002 | 0 | 0 | -0.013925 | -0.0015909 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.0863e-05 | 0.014202 | 5.4061 | 2.4873 |  | 1.7092e-06 | 0.0058178 | 0 | 0.00044268 | 0.013526 | 0.0017707 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0034035 | 0.0153 | 7.8808
160 | [11 empty] | 0.0 VA Burden
161 | 120/2005 | 0.021 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.232 | 0.39561 |  |  | -0.23182 | 0.39608 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.0094 | 0 | -0.0184 | -0.00092727 | 0.0005 | 0.005 |  | -1.799e-05 | 0.021308 | 8.4015 | 2.2723 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.01978 | 0.00039608 | 0.026471 | 0.0015843 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017051 | 0.035237 | 11.8318
162 | 120/20010 | 0.021 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.185 | 0.29671 |  |  | -0.18485 | 0.29706 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.0056 | 0 | -0.01685 | -0.00073939 | 0.0005 | 0.0025 |  | -1.4346e-05 | 0.017981 | 6.4048 | 2.3884 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.011054 | 0.00029706 | 0.024435 | 0.0011882 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.001703 | 0.027411 | 7.5961
163 | 120/20020 | 0.021 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.157 | 0.24144 |  |  | -0.15687 | 0.24173 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.0038 | 0 | -0.01585 | -0.00062748 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.2175e-05 | 0.01638 | 5.6842 | 2.4554 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.0072722 | 0.00024173 | 0.022108 | 0.00096691 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0017021 | 0.023587 | 6.4017
164 | 120/20040 | 0.021 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.138 | 0.20508 |  |  | -0.13789 | 0.20532 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.0016 | 0 | -0.0148 | -0.00055155 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0701e-05 | 0.014972 | 5.2353 | 2.509 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.0029089 | 0.00020532 | 0.020144 | 0.0008213 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017015 | 0.020857 | 5.7404
165 | 120/20060 | 0.021 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.13 | 0.19053 |  |  | -0.1299 | 0.19076 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0018 | 0 | -0.0144 | -0.00051958 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0081e-05 | 0.014599 | 5.2802 | 2.5031 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.0031998 | 0.00019076 | 0.018399 | 0.00076305 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017014 | 0.019221 | 5.9442
166 | 120/200100 | 0.021 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.121 | 0.17453 |  |  | -0.12091 | 0.17475 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0003 | 0 | -0.01415 | -0.00048363 | 0.0005 | 0.002 |  | -9.3829e-06 | 0.014346 | 5.2813 | 2.503 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.00058178 | 0.00017475 | 0.015126 | 0.00069899 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017012 | 0.015803 | 5.944
167 | 120/200120 | 0.021 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.1195 | 0.17162 |  |  | -0.11941 | 0.17183 |  | 2.2681e-06 | 0.001 | 0 | 0 | -0.013925 | -0.00047764 | 0.0005 | -0.001 |  | -9.2666e-06 | 0.014014 | 5.1284 | 2.5236 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00017183 | 0.013526 | 0.00068734 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0017012 | 0.014042 | 5.7934
168
169 | 120/200 | AT | 200/5 Range, 1 turns @ 2VA burden, vs 120 AT, 200 range, 2 Stage CT
170 | [11 empty] | 1.25 VA Burden
171 | 120/2005 | 0.216 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.42 | 0.68359 | -0.188 | 0.28798 | -0.4197 | 0.6844 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.012 | 0 | -0.0094 | -0.0016788 | 0.0005 | 0.005 |  | -3.2569e-05 | 0.016169 | 11.8645 | 2.1732 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.027343 | 0.0006844 | 0.014399 | 0.0027376 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017149 | 0.033317 | 10.1081
172 | 120/20010 | 0.216 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.36 | 0.54687 | -0.175 | 0.25016 | -0.35974 | 0.54752 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.008 | 0 | -0.00875 | -0.0014389 | 0.0005 | 0.0025 |  | -2.7916e-05 | 0.012253 | 11.294 | 2.1849 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.015126 | 0.00054752 | 0.012508 | 0.0021901 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0017096 | 0.020519 | 11.4991
173 | 120/20020 | 0.216 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.32 | 0.47124 | -0.163 | 0.2298 | -0.31977 | 0.4718 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.0058 | 0 | -0.00815 | -0.0012791 | 0.0005 | -0.001 |  | -2.4814e-05 | 0.010196 | 9.7386 | 2.2247 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.011054 | 0.0004718 | 0.01149 | 0.0018872 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0017072 | 0.016484 | 11.376
174 | 120/20040 | 0.216 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.291 | 0.41597 | -0.153 | 0.21089 | -0.29079 | 0.41647 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.003 | 0 | -0.00765 | -0.0011632 | 0.0005 | -0.001 |  | -2.2566e-05 | 0.0084336 | 7.2081 | 2.3325 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.005236 | 0.00041647 | 0.010545 | 0.0016659 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017057 | 0.012714 | 9.8729
175 | 120/20060 | 0.216 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.276 | 0.38979 | -0.146 | 0.19926 | -0.2758 | 0.39026 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0024 | 0 | -0.0073 | -0.0011032 | 0.0005 | -0.001 |  | -2.1402e-05 | 0.0079068 | 6.7951 | 2.3593 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.0075631 | 0.00039026 | 0.0099629 | 0.001561 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.001705 | 0.013384 | 12.1184
176 | 120/200100 | 0.216 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.264 | 0.35197 | -0.143 | 0.17744 | -0.26382 | 0.3524 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0006 | 0 | -0.00715 | -0.0010553 | 0.0005 | 0.002 |  | -2.0472e-05 | 0.0076057 | 6.3802 | 2.3904 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.0034907 | 0.0003524 | 0.0088721 | 0.0014096 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017041 | 0.010634 | 9.9029
177 | 120/200120 | 0.216 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.261 | 0.33452 | -0.1415 | 0.1629 | -0.26082 | 0.33492 |  | 2.2681e-06 | 0.001 | 0 | 0 | -0.007075 | -0.0010433 | 0.0005 | -0.001 |  | -2.0239e-05 | 0.0073072 | 5.6833 | 2.4555 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00033492 | 0.0081449 | 0.0013397 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0017037 | 0.009054 | 7.49
178 | [11 empty] | 0.5 VA Burden
179 | 120/2005 | 0.021 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.232 | 0.39561 |  |  | -0.23182 | 0.39608 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.0094 | 0 | -0.0094 | -0.00092727 | 0.0005 | 0.005 |  | -1.799e-05 | 0.014277 | 13.0924 | 2.1518 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.01978 | 0.00039608 | 0.014399 | 0.0015843 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017051 | 0.027354 | 13.7574
180 | 120/20010 | 0.021 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.185 | 0.29671 |  |  | -0.18485 | 0.29706 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.0056 | 0 | -0.00875 | -0.00073939 | 0.0005 | 0.0025 |  | -1.4346e-05 | 0.010769 | 9.7992 | 2.2229 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.011054 | 0.00029706 | 0.012508 | 0.0011882 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.001703 | 0.017629 | 12.1852
181 | 120/20020 | 0.021 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.157 | 0.24144 |  |  | -0.15687 | 0.24173 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.0038 | 0 | -0.00815 | -0.00062748 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.2175e-05 | 0.0091382 | 7.5435 | 2.3134 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.0072722 | 0.00024173 | 0.01149 | 0.00096691 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0017021 | 0.014129 | 9.8107
182 | 120/20040 | 0.021 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.138 | 0.20508 |  |  | -0.13789 | 0.20532 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.0016 | 0 | -0.00765 | -0.00055155 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0701e-05 | 0.0079773 | 5.8981 | 2.4334 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.0029089 | 0.00020532 | 0.010545 | 0.0008213 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017015 | 0.011851 | 7.8613
183 | 120/20060 | 0.021 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.13 | 0.19053 |  |  | -0.1299 | 0.19076 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0018 | 0 | -0.0073 | -0.00051958 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0081e-05 | 0.0076844 | 6.1134 | 2.4131 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.0031998 | 0.00019076 | 0.0099629 | 0.00076305 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017014 | 0.01141 | 8.4182
184 | 120/200100 | 0.021 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.121 | 0.17453 |  |  | -0.12091 | 0.17475 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0003 | 0 | -0.00715 | -0.00048363 | 0.0005 | 0.002 |  | -9.3829e-06 | 0.0075297 | 6.1321 | 2.4115 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.00058178 | 0.00017475 | 0.0088721 | 0.00069899 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017012 | 0.0099819 | 7.8731
185 | 120/200120 | 0.021 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.1195 | 0.17162 |  |  | -0.11941 | 0.17183 |  | 2.2681e-06 | 0.001 | 0 | 0 | -0.007075 | -0.00047764 | 0.0005 | -0.001 |  | -9.2666e-06 | 0.007248 | 5.504 | 2.4756 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00017183 | 0.0081449 | 0.00068734 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0017012 | 0.0089756 | 7.2388
186
187 | 120/200 | AT | 200/5 Range, 1 turns @ 1VA burden, vs 120 AT, 200 range, 2 Stage CT
188 | [11 empty] | 1.25 VA Burden
189 | 120/2005 | 0.216 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.326 | 0.53523 | -0.094 | 0.13963 | -0.32576 | 0.53587 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.0106 | 0 | -0.0047 | -0.001303 | 0.0005 | 0.005 |  | -2.528e-05 | 0.012744 | 9.8653 | 2.2209 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.022108 | 0.00053587 | 0.0069813 | 0.0021435 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017092 | 0.026256 | 9.5555
190 | 120/20010 | 0.216 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.273 | 0.4247 | -0.088 | 0.12799 | -0.27279 | 0.4252 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.0066 | 0 | -0.0044 | -0.0010912 | 0.0005 | 0.0025 |  | -2.117e-05 | 0.0084623 | 11.1949 | 2.1871 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.012799 | 0.0004252 | 0.0063995 | 0.0017008 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0017059 | 0.015444 | 9.8941
191 | 120/20020 | 0.216 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.24 | 0.3607 | -0.083 | 0.11926 | -0.23982 | 0.36113 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.0046 | 0 | -0.00415 | -0.00095927 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.8611e-05 | 0.0064462 | 11.5624 | 2.1793 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.0098902 | 0.00036113 | 0.0059632 | 0.0014445 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0017043 | 0.01222 | 10.2108
192 | 120/20040 | 0.216 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.217 | 0.31125 | -0.079 | 0.10617 | -0.21684 | 0.31162 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.0026 | 0 | -0.00395 | -0.00086735 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.6827e-05 | 0.0050364 | 11.0485 | 2.1904 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.0040724 | 0.00031162 | 0.0053087 | 0.0012465 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017033 | 0.0081543 | 18.727
193 | 120/20060 | 0.216 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.204 | 0.29089 | -0.074 | 0.10036 | -0.20385 | 0.29124 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0026 | 0 | -0.0037 | -0.0008154 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.5819e-05 | 0.0048337 | 11.6146 | 2.1782 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.005236 | 0.00029124 | 0.0050178 | 0.001165 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017029 | 0.0086087 | 18.3545
194 | 120/200100 | 0.216 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.191 | 0.26471 | -0.07 | 0.090175 | -0.19086 | 0.26503 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0003 | 0 | -0.0035 | -0.00076345 | 0.0005 | 0.002 |  | -1.4811e-05 | 0.004263 | 10.4597 | 2.2046 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.0011636 | 0.00026503 | 0.0045088 | 0.0010601 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017024 | 0.0065535 | 17.565
195 | 120/200120 | 0.216 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.1895 | 0.25889 | -0.07 | 0.087266 | -0.18936 | 0.2592 |  | 2.2681e-06 | 0.001 | 0 | 0 | -0.0035 | -0.00075746 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.4695e-05 | 0.0038825 | 7.4817 | 2.3167 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.0002592 | 0.0043633 | 0.0010368 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0017023 | 0.0058229 | 12.903
196 | [11 empty] | 0.5 VA Burden
197 | 120/2005 | 0.021 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.232 | 0.39561 |  |  | -0.23182 | 0.39608 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.0094 | 0 | -0.0047 | -0.00092727 | 0.0005 | 0.005 |  | -1.799e-05 | 0.011729 | 11.0695 | 2.1899 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.01978 | 0.00039608 | 0.0069813 | 0.0015843 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017051 | 0.024283 | 10.6739
198 | 120/20010 | 0.021 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.185 | 0.29671 |  |  | -0.18485 | 0.29706 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.0056 | 0 | -0.0044 | -0.00073939 | 0.0005 | 0.0025 |  | -1.4346e-05 | 0.007666 | 12.5561 | 2.1606 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.011054 | 0.00029706 | 0.0063995 | 0.0011882 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.001703 | 0.013975 | 11.328
199 | 120/20020 | 0.021 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.157 | 0.24144 |  |  | -0.15687 | 0.24173 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.0038 | 0 | -0.00415 | -0.00062748 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.2175e-05 | 0.0058572 | 11.6126 | 2.1782 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.0072722 | 0.00024173 | 0.0059632 | 0.00096691 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0017021 | 0.010157 | 12.8406
200 | 120/20040 | 0.021 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.138 | 0.20508 |  |  | -0.13789 | 0.20532 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.0016 | 0 | -0.00395 | -0.00055155 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0701e-05 | 0.0045516 | 8.531 | 2.267 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.0029089 | 0.00020532 | 0.0053087 | 0.0008213 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017015 | 0.0075782 | 16.9136
201 | 120/20060 | 0.021 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.13 | 0.19053 |  |  | -0.1299 | 0.19076 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0018 | 0 | -0.0037 | -0.00051958 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0081e-05 | 0.0044102 | 9.4838 | 2.2326 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.0031998 | 0.00019076 | 0.0050178 | 0.00076305 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017014 | 0.0074902 | 18.5633
202 | 120/200100 | 0.021 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.121 | 0.17453 |  |  | -0.12091 | 0.17475 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0003 | 0 | -0.0035 | -0.00048363 | 0.0005 | 0.002 |  | -9.3829e-06 | 0.0042218 | 10.0799 | 2.2148 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.00058178 | 0.00017475 | 0.0045088 | 0.00069899 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017012 | 0.0064229 | 16.2922
203 | 120/200120 | 0.021 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.1195 | 0.17162 |  |  | -0.11941 | 0.17183 |  | 2.2681e-06 | 0.001 | 0 | 0 | -0.0035 | -0.00047764 | 0.0005 | -0.001 |  | -9.2666e-06 | 0.0038377 | 7.1555 | 2.3357 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00017183 | 0.0043633 | 0.00068734 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0017012 | 0.0057673 | 12.4441
204
205 | 120/200 | AT | 200/5 Range, 1 turns @ 5VA burden, vs 120 AT, 200 range, 2 Stage CT | [8 empty] | Burden was inductive.
206 | [11 empty] | 5.0 VA Burden
207 | 120/2005 | 0.216 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.998 | 0.40143 | -0.778 | 0.020362 | -0.99733 | 0.40191 |  | 6.443e-06 | 0.002 | -0.0228 | 0 | -0.0389 | -0.0039893 | 0.0005 | 0.005 |  | -7.739e-05 | 0.045588 | 8.4337 | 2.271 |  | 4.6789e-06 | 0.0058178 | 0.011636 | 0.00040191 | 0.0010181 | 0.0016076 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.003403 | 0.017895 | 19.0266
208 | 120/20010 | 0.216 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.884 | 0.34325 | -0.701 | 0.046542 | -0.88341 | 0.34366 |  | 5.0171e-06 | 0.002 | -0.0196 | 0 | -0.03505 | -0.0035336 | 0.0005 | 0.0025 |  | -6.855e-05 | 0.040443 | 8.073 | 2.2869 |  | 2.6007e-06 | 0.0058178 | 0.012799 | 0.00034366 | 0.0023271 | 0.0013746 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0034023 | 0.015361 | 9.8384
209 | 120/20020 | 0.216 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.786 | 0.27925 | -0.63 | 0.043633 | -0.78547 | 0.27959 |  | 4.1783e-06 | 0.002 | -0.0152 | 0 | -0.0315 | -0.0031419 | 0.0005 | -0.001 |  | -6.095e-05 | 0.035191 | 7.3873 | 2.322 |  | 1.977e-06 | 0.0058178 | 0.0087266 | 0.00027959 | 0.0021817 | 0.0011183 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0034017 | 0.011403 | 11.8977
210 | 120/20040 | 0.216 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.71 | 0.23562 | -0.572 | 0.030543 | -0.70953 | 0.2359 |  | 3.3965e-06 | 0.002 | -0.0072 | 0 | -0.0286 | -0.0028381 | 0.0005 | -0.001 |  | -5.5057e-05 | 0.029717 | 5.8042 | 2.4428 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.005236 | 0.0002359 | 0.0015272 | 0.00094361 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034013 | 0.0077095 | 17.8058
211 | 120/20060 | 0.216 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.674 | 0.20944 | -0.544 | 0.018908 | -0.67355 | 0.20969 |  | 2.9709e-06 | 0.002 | -0.012 | 0 | -0.0272 | -0.0026942 | 0.0005 | -0.001 |  | -5.2265e-05 | 0.029939 | 7.0705 | 2.341 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.012799 | 0.00020969 | 0.00094539 | 0.00083877 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034011 | 0.013936 | 6.9655
212 | 120/200100 | 0.216 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.614 | 0.14544 | -0.493 | -0.030543 | -0.61359 | 0.14562 |  | 2.4131e-06 | 0.002 | -0.0056 | 0 | -0.02465 | -0.0024544 | 0.0005 | 0.002 |  | -4.7613e-05 | 0.025559 | 5.763 | 2.447 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.0034907 | 0.00014562 | -0.0015272 | 0.00058249 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034008 | 0.0066042 | 24.5098
213 | 120/200120 | 0.216 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.586 | 0.12799 | -0.467 | -0.043633 | -0.58561 | 0.12815 |  | 2.2681e-06 | 0.002 | 0 | 0 | -0.02335 | -0.0023425 | 0.0005 | -0.001 |  | -4.5441e-05 | 0.023579 | 5.1981 | 2.514 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00012815 | -0.0021817 | 0.0005126 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0034007 | 0.0052374 | 16.3631
214 | [11 empty] | 0.5 VA Burden
215 | 120/2005 | 0.021 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.22 | 0.38106 |  |  | -0.21982 | 0.38152 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.0074 | 0 | -0.0389 | -0.0008793 | 0.0005 | 0.005 |  | -1.706e-05 | 0.039937 | 5.5472 | 2.4706 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.016872 | 0.00038152 | 0.0010181 | 0.0015261 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017048 | 0.020861 | 10.7056
216 | 120/20010 | 0.021 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.183 | 0.29671 |  |  | -0.18285 | 0.29706 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.0054 | 0 | -0.03505 | -0.0007314 | 0.0005 | 0.0025 |  | -1.4191e-05 | 0.035577 | 5.3043 | 2.5 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.012217 | 0.00029706 | 0.0023271 | 0.0011882 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.001703 | 0.013669 | 7.7444
217 | 120/20020 | 0.021 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.156 | 0.23562 |  |  | -0.15587 | 0.2359 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.0036 | 0 | -0.0315 | -0.00062348 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.2097e-05 | 0.031747 | 5.1576 | 2.5195 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.0061087 | 0.0002359 | 0.0021817 | 0.00094361 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.001702 | 0.0075329 | 10.7495
218 | 120/20040 | 0.021 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.138 | 0.20508 |  |  | -0.13789 | 0.20532 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.0016 | 0 | -0.0286 | -0.00055155 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0701e-05 | 0.028689 | 5.0627 | 2.5329 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.0029089 | 0.00020532 | 0.0015272 | 0.0008213 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017015 | 0.0056195 | 26.7817
219 | 120/20060 | 0.021 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.13 | 0.19053 |  |  | -0.1299 | 0.19076 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0018 | 0 | -0.0272 | -0.00051958 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0081e-05 | 0.027306 | 5.078 | 2.5307 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.0029089 | 0.00019076 | 0.00094539 | 0.00076305 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017014 | 0.005481 | 24.8739
220 | 120/200100 | 0.021 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.121 | 0.17599 |  |  | -0.12091 | 0.1762 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0004 | 0 | -0.02465 | -0.00048363 | 0.0005 | 0.002 |  | -9.3829e-06 | 0.024764 | 5.0932 | 2.5285 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.00087266 | 0.0001762 | -0.0015272 | 0.00070481 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017012 | 0.0048671 | 24.4104
221 | 120/200120 | 0.021 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.119 | 0.17162 |  |  | -0.11891 | 0.17183 |  | 2.2681e-06 | 0.001 | 0 | 0 | -0.02335 | -0.00047564 | 0.0005 | -0.001 |  | -9.2278e-06 | 0.023403 | 5.0455 | 2.5354 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00017183 | -0.0021817 | 0.00068734 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0017012 | 0.0043569 | 17.2074
222
223 | 120/200 | AT | 200/5 Range, 1 turns @ 5VA burden, vs 120 AT, 200 range, 2 Stage CT
224 | [11 empty] | 5.0 VA Burden
225 | 120/2005 | 0.216 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.682 | 1.0472 | -0.459 | 0.66032 | -0.68153 | 1.0484 |  | 6.443e-06 | 0.002 | -0.0156 | 0 | -0.02295 | -0.0027261 | 0.0005 | 0.005 |  | -5.2886e-05 | 0.028403 | 9.6575 | 2.2271 |  | 4.6789e-06 | 0.0058178 | 0.031416 | 0.0010484 | 0.033016 | 0.0041938 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0034177 | 0.047716 | 11.9382
226 | 120/20010 | 0.216 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.604 | 0.89012 | -0.423 | 0.59632 | -0.60358 | 0.89117 |  | 5.0171e-06 | 0.002 | -0.0116 | 0 | -0.02115 | -0.0024143 | 0.0005 | 0.0025 |  | -4.6837e-05 | 0.024458 | 8.1977 | 2.2812 |  | 2.6007e-06 | 0.0058178 | 0.022108 | 0.00089117 | 0.029816 | 0.0035647 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0034129 | 0.038158 | 10.2836
227 | 120/20020 | 0.216 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.546 | 0.77958 | -0.392 | 0.54396 | -0.54562 | 0.78051 |  | 4.1783e-06 | 0.002 | -0.0088 | 0 | -0.0196 | -0.0021825 | 0.0005 | -0.001 |  | -4.2339e-05 | 0.021717 | 7.2396 | 2.3306 |  | 1.977e-06 | 0.0058178 | 0.015708 | 0.00078051 | 0.027198 | 0.003122 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.00341 | 0.032321 | 8.9532
228 | 120/20040 | 0.216 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.502 | 0.70104 | -0.366 | 0.49742 | -0.50166 | 0.70188 |  | 3.3965e-06 | 0.002 | -0.002 | 0 | -0.0183 | -0.0020066 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.8927e-05 | 0.018659 | 5.402 | 2.4878 |  | 1.6849e-06 | 0.0058178 | 0.012799 | 0.00070188 | 0.024871 | 0.0028075 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034082 | 0.029068 | 8.6886
229 | 120/20060 | 0.216 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.492 | 0.63705 | -0.364 | 0.44797 | -0.49167 | 0.6378 |  | 2.9709e-06 | 0.002 | -0.0044 | 0 | -0.0182 | -0.0019667 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.8152e-05 | 0.018966 | 5.875 | 2.4356 |  | 1.6017e-06 | 0.0058178 | 0.021526 | 0.0006378 | 0.022398 | 0.0025512 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034068 | 0.032033 | 11.2555
230 | 120/200100 | 0.216 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.47 | 0.52942 | -0.35 | 0.35488 | -0.46969 | 0.53005 |  | 2.4131e-06 | 0.002 | -0.0022 | 0 | -0.0175 | -0.0018787 | 0.0005 | 0.002 |  | -3.6446e-05 | 0.017969 | 5.554 | 2.4698 |  | 1.6933e-06 | 0.0058178 | 0.0093084 | 0.00053005 | 0.017744 | 0.0021202 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034049 | 0.021458 | 9.8173
231 | 120/200120 | 0.216 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.459 | 0.48287 | -0.342 | 0.31416 | -0.45869 | 0.48345 |  | 2.2681e-06 | 0.002 | 0 | 0 | -0.0171 | -0.0018348 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.5593e-05 | 0.01735 | 5.2973 | 2.5009 |  | 1.7092e-06 | 0.0058178 | 0 | 0.00048345 | 0.015708 | 0.0019338 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0034041 | 0.017278 | 7.1659
232 | [11 empty] | 0.5 VA Burden
233 | 120/2005 | 0.021 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.223 | 0.38688 |  |  | -0.22282 | 0.38734 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.0084 | 0 | -0.02295 | -0.00089129 | 0.0005 | 0.005 |  | -1.7292e-05 | 0.024986 | 6.8948 | 2.3525 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.018617 | 0.00038734 | 0.033016 | 0.0015494 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017049 | 0.039827 | 9.5611
234 | 120/20010 | 0.021 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.181 | 0.2938 |  |  | -0.18085 | 0.29415 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.0054 | 0 | -0.02115 | -0.0007234 | 0.0005 | 0.0025 |  | -1.4036e-05 | 0.022011 | 5.8405 | 2.4391 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.011636 | 0.00029415 | 0.029816 | 0.0011766 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0017029 | 0.032504 | 6.8997
235 | 120/20020 | 0.021 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.154 | 0.23562 |  |  | -0.15387 | 0.2359 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.0036 | 0 | -0.0196 | -0.00061549 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.1942e-05 | 0.019994 | 5.4078 | 2.487 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.0063995 | 0.0002359 | 0.027198 | 0.00094361 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.001702 | 0.028202 | 5.7617
236 | 120/20040 | 0.021 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.136 | 0.20362 |  |  | -0.13589 | 0.20387 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.0016 | 0 | -0.0183 | -0.00054355 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0546e-05 | 0.018439 | 5.1532 | 2.5201 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.0029089 | 0.00020387 | 0.024871 | 0.00081547 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017015 | 0.025452 | 5.4812
237 | 120/20060 | 0.021 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.128 | 0.18908 |  |  | -0.1279 | 0.18931 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0016 | 0 | -0.0182 | -0.00051159 | 0.0005 | -0.001 |  | -9.9257e-06 | 0.018339 | 5.1539 | 2.52 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.0029089 | 0.00018931 | 0.022398 | 0.00075723 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017013 | 0.02304 | 5.5937
238 | 120/200100 | 0.021 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.12 | 0.17453 |  |  | -0.11991 | 0.17475 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0006 | 0 | -0.0175 | -0.00047963 | 0.0005 | 0.002 |  | -9.3054e-06 | 0.017666 | 5.1921 | 2.5148 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.0011636 | 0.00017475 | 0.017744 | 0.00069899 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017012 | 0.018352 | 5.7147
239 | 120/200120 | 0.021 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.117 | 0.16872 |  |  | -0.11691 | 0.16892 |  | 2.2681e-06 | 0.001 | 0 | 0 | -0.0171 | -0.00046764 | 0.0005 | -0.001 |  | -9.0727e-06 | 0.017172 | 5.0847 | 2.5297 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00016892 | 0.015708 | 0.00067569 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0017011 | 0.016154 | 5.5848
240
259 | 120/200 | AT | 200/5 Range, 1 turns @ 5VA burden, vs 120 AT, 200 range, 2 Stage CT | [6 empty] | 241 to 258 Demag cycle..
260 | [11 empty] | 5.0 VA Burden
261 | 120/2005 | 0.216 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.674 | 1.0181 | -0.462 | 0.63995 | -0.67354 | 1.0193 |  | 6.443e-06 | 0.002 | -0.0132 | 0 | -0.0231 | -0.0026941 | 0.0005 | 0.005 |  | -5.2265e-05 | 0.027283 | 8.7832 | 2.257 |  | 4.6789e-06 | 0.0058178 | 0.024435 | 0.0010193 | 0.031998 | 0.0040773 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0034167 | 0.042658 | 11.7123
262 | 120/20010 | 0.216 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.608 | 0.89594 | -0.427 | 0.59341 | -0.60758 | 0.897 |  | 5.0171e-06 | 0.002 | -0.0108 | 0 | -0.02135 | -0.0024303 | 0.0005 | 0.0025 |  | -4.7147e-05 | 0.024267 | 7.8297 | 2.2985 |  | 2.6007e-06 | 0.0058178 | 0.022108 | 0.000897 | 0.029671 | 0.003588 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0034131 | 0.038047 | 10.3174
263 | 120/20020 | 0.216 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.554 | 0.7854 | -0.401 | 0.54105 | -0.55362 | 0.78633 |  | 4.1783e-06 | 0.002 | -0.0096 | 0 | -0.02005 | -0.0022145 | 0.0005 | -0.001 |  | -4.296e-05 | 0.022457 | 7.4743 | 2.3171 |  | 1.977e-06 | 0.0058178 | 0.01629 | 0.00078633 | 0.027053 | 0.0031453 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0034101 | 0.032489 | 9.1719
264 | 120/20040 | 0.216 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.506 | 0.70395 | -0.371 | 0.49742 | -0.50565 | 0.70479 |  | 3.3965e-06 | 0.002 | -0.002 | 0 | -0.01855 | -0.0020226 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.9238e-05 | 0.018906 | 5.393 | 2.4889 |  | 1.6849e-06 | 0.0058178 | 0.012799 | 0.00070479 | 0.024871 | 0.0028191 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034082 | 0.029069 | 8.69
265 | 120/20060 | 0.216 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.496 | 0.63995 | -0.368 | 0.44797 | -0.49566 | 0.64072 |  | 2.9709e-06 | 0.002 | -0.0044 | 0 | -0.0184 | -0.0019827 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.8462e-05 | 0.01916 | 5.8578 | 2.4374 |  | 1.6017e-06 | 0.0058178 | 0.023271 | 0.00064072 | 0.022398 | 0.0025629 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034069 | 0.033232 | 11.1625
266 | 120/200100 | 0.216 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.474 | 0.5236 | -0.354 | 0.34761 | -0.47368 | 0.52423 |  | 2.4131e-06 | 0.002 | -0.0024 | 0 | -0.0177 | -0.0018947 | 0.0005 | 0.002 |  | -3.6756e-05 | 0.01819 | 5.5737 | 2.4676 |  | 1.6933e-06 | 0.0058178 | 0.0081449 | 0.00052423 | 0.017381 | 0.0020969 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034048 | 0.02067 | 9.4108
267 | 120/200120 | 0.216 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.462 | 0.48287 | -0.344 | 0.31125 | -0.46169 | 0.48345 |  | 2.2681e-06 | 0.002 | 0 | 0 | -0.0172 | -0.0018468 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.5826e-05 | 0.01745 | 5.2954 | 2.5012 |  | 1.7092e-06 | 0.0058178 | 0 | 0.00048345 | 0.015563 | 0.0019338 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0034041 | 0.017145 | 7.207
268 | [11 empty] | 0.5 VA Burden
269 | 120/2005 | 0.021 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.212 | 0.37815 |  |  | -0.21183 | 0.37861 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.0062 | 0 | -0.0231 | -0.00084732 | 0.0005 | 0.005 |  | -1.6439e-05 | 0.024475 | 6.2629 | 2.4001 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.015126 | 0.00037861 | 0.031998 | 0.0015144 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017047 | 0.037445 | 8.8709
270 | 120/20010 | 0.021 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.181 | 0.30252 |  |  | -0.18085 | 0.30288 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.0056 | 0 | -0.02135 | -0.0007234 | 0.0005 | 0.0025 |  | -1.4036e-05 | 0.022253 | 5.8731 | 2.4358 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.011636 | 0.00030288 | 0.029671 | 0.0012115 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0017031 | 0.032372 | 6.9193
271 | 120/20020 | 0.021 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.153 | 0.24435 |  |  | -0.15287 | 0.24464 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.0036 | 0 | -0.02005 | -0.00061149 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.1864e-05 | 0.020435 | 5.3895 | 2.4893 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.0075631 | 0.00024464 | 0.027053 | 0.00097856 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0017021 | 0.028351 | 5.9938
272 | 120/20040 | 0.021 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.135 | 0.20653 |  |  | -0.13489 | 0.20678 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.0014 | 0 | -0.01855 | -0.00053956 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0469e-05 | 0.018671 | 5.1314 | 2.5231 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.0029089 | 0.00020678 | 0.024871 | 0.00082712 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017016 | 0.025452 | 5.4816
273 | 120/20060 | 0.021 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.128 | 0.19199 |  |  | -0.1279 | 0.19222 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0016 | 0 | -0.0184 | -0.00051159 | 0.0005 | -0.001 |  | -9.9257e-06 | 0.018537 | 5.1506 | 2.5205 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.0031998 | 0.00019222 | 0.022398 | 0.00076887 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017014 | 0.023079 | 5.6308
274 | 120/200100 | 0.021 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.12 | 0.17599 |  |  | -0.11991 | 0.1762 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0004 | 0 | -0.0177 | -0.00047963 | 0.0005 | 0.002 |  | -9.3054e-06 | 0.017859 | 5.1813 | 2.5163 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.00087266 | 0.0001762 | 0.017381 | 0.00070481 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017012 | 0.017984 | 5.7251
275 | 120/200120 | 0.021 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.118 | 0.17162 |  |  | -0.11791 | 0.17183 |  | 2.2681e-06 | 0.001 | 0 | 0 | -0.0172 | -0.00047164 | 0.0005 | -0.001 |  | -9.1503e-06 | 0.017272 | 5.0838 | 2.5299 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00017183 | 0.015563 | 0.00068734 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0017012 | 0.016013 | 5.5967
276
277 | 120/200 | AT | 200/5 Range, 1 turns @ 5VA burden, vs 120 AT, 200 range, 2 Stage CT
278 | [11 empty] | 5.0 VA Burden
279 | 120/2005 | 0.216 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -1.04 | 0.52069 | -0.828 | 0.14254 | -1.0393 | 0.52131 |  | 6.443e-06 | 0.01 | -0.0192 | 0 | -0.0414 | -0.0041572 | 0.0005 | 0.005 |  | -8.0647e-05 | 0.047171 | 8.027 | 2.289 |  | 4.6789e-06 | 0.014544 | 0.01629 | 0.00052131 | 0.0071268 | 0.0020852 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.017003 | 0.030936 | 21.9465
280 | 120/20010 | 0.216 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.944 | 0.43924 | -0.763 | 0.13672 | -0.94337 | 0.43976 |  | 5.0171e-06 | 0.002 | -0.0208 | 0 | -0.03815 | -0.0037735 | 0.0005 | 0.0025 |  | -7.3202e-05 | 0.043736 | 7.9344 | 2.2934 |  | 2.6007e-06 | 0.0058178 | 0.012217 | 0.00043976 | 0.0068359 | 0.0017591 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0034035 | 0.016248 | 13.456
281 | 120/20020 | 0.216 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.84 | 0.37815 | -0.687 | 0.13381 | -0.83944 | 0.37861 |  | 4.1783e-06 | 0.002 | -0.0156 | 0 | -0.03435 | -0.0033577 | 0.0005 | -0.001 |  | -6.5138e-05 | 0.037945 | 7.1407 | 2.3367 |  | 1.977e-06 | 0.0058178 | 0.010472 | 0.00037861 | 0.0066904 | 0.0015144 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0034027 | 0.014306 | 13.6725
282 | 120/20040 | 0.216 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.762 | 0.32579 | -0.627 | 0.11926 | -0.76149 | 0.32619 |  | 3.3965e-06 | 0.002 | -0.008 | 0 | -0.03135 | -0.003046 | 0.0005 | -0.001 |  | -5.9089e-05 | 0.032578 | 5.8057 | 2.4426 |  | 1.6849e-06 | 0.0058178 | 0.0081449 | 0.00032619 | 0.0059632 | 0.0013047 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034021 | 0.012563 | 17.8552
283 | 120/20060 | 0.216 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.722 | 0.28507 | -0.594 | 0.093084 | -0.72152 | 0.28541 |  | 2.9709e-06 | 0.002 | -0.014 | 0 | -0.0297 | -0.0028861 | 0.0005 | -0.001 |  | -5.5987e-05 | 0.03304 | 7.2972 | 2.3272 |  | 1.6017e-06 | 0.0058178 | 0.016872 | 0.00028541 | 0.0046542 | 0.0011417 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034017 | 0.019022 | 7.9053
284 | 120/200100 | 0.216 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.652 | 0.20071 | -0.532 | 0.024725 | -0.65157 | 0.20096 |  | 2.4131e-06 | 0.002 | -0.006 | 0 | -0.0266 | -0.0026063 | 0.0005 | 0.002 |  | -5.0559e-05 | 0.027543 | 5.7318 | 2.4503 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.005236 | 0.00020096 | 0.0012363 | 0.00080383 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034011 | 0.0076401 | 17.2346
285 | 120/200120 | 0.216 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.622 | 0.17453 | -0.504 | 0.0029089 | -0.62159 | 0.17475 |  | 2.2681e-06 | 0.002 | 0 | 0 | -0.0252 | -0.0024864 | 0.0005 | -0.001 |  | -4.8233e-05 | 0.025426 | 5.181 | 2.5163 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00017475 | 0.00014544 | 0.00069899 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0034009 | 0.0047889 | 12.6753
286 | [11 empty] | 0.5 VA Burden
287 | 120/2005 | 0.021 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.212 | 0.37815 |  |  | -0.21183 | 0.37861 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.0062 | 0 | -0.0414 | -0.00084732 | 0.0005 | 0.005 |  | -1.6439e-05 | 0.042183 | 5.3857 | 2.4898 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.015126 | 0.00037861 | 0.0071268 | 0.0015144 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017047 | 0.020713 | 14.7617
288 | 120/20010 | 0.021 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.181 | 0.30252 |  |  | -0.18085 | 0.30288 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.0056 | 0 | -0.03815 | -0.0007234 | 0.0005 | 0.0025 |  | -1.4036e-05 | 0.038663 | 5.2718 | 2.5042 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.011636 | 0.00030288 | 0.0068359 | 0.0012115 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0017031 | 0.01464 | 11.074
289 | 120/20020 | 0.021 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.153 | 0.24435 |  |  | -0.15287 | 0.24464 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.0036 | 0 | -0.03435 | -0.00061149 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.1864e-05 | 0.034576 | 5.1323 | 2.523 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.0075631 | 0.00024464 | 0.0066904 | 0.00097856 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0017021 | 0.010803 | 12.7091
290 | 120/20040 | 0.021 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.135 | 0.20653 |  |  | -0.13489 | 0.20678 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.0014 | 0 | -0.03135 | -0.00053956 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0469e-05 | 0.031422 | 5.0459 | 2.5353 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.0029089 | 0.00020678 | 0.0059632 | 0.00082712 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017016 | 0.0080509 | 14.5345
291 | 120/20060 | 0.021 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.128 | 0.19199 |  |  | -0.1279 | 0.19222 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0016 | 0 | -0.0297 | -0.00051159 | 0.0005 | -0.001 |  | -9.9257e-06 | 0.029785 | 5.0576 | 2.5336 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.0031998 | 0.00019222 | 0.0046542 | 0.00076887 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017014 | 0.0072523 | 20.249
292 | 120/200100 | 0.021 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.12 | 0.17599 |  |  | -0.11991 | 0.1762 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0004 | 0 | -0.0266 | -0.00047963 | 0.0005 | 0.002 |  | -9.3054e-06 | 0.026706 | 5.08 | 2.5304 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.00087266 | 0.0001762 | 0.0012363 | 0.00070481 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017012 | 0.0047838 | 23.414
293 | 120/200120 | 0.021 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.118 | 0.17162 |  |  | -0.11791 | 0.17183 |  | 2.2681e-06 | 0.001 | 0 | 0 | -0.0252 | -0.00047164 | 0.0005 | -0.001 |  | -9.1503e-06 | 0.025249 | 5.039 | 2.5364 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00017183 | 0.00014544 | 0.00068734 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0017012 | 0.0037741 | 12.3639
294
295 | 120/200 | AT | 200/5 Range, 1 turns @ 1VA burden, vs 120 AT, 200 range, 2 Stage CT
296 | [11 empty] | 1.25 VA Burden
297 | 120/2005 | 0.216 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.319 | 0.52069 | -0.107 | 0.14254 | -0.31876 | 0.52131 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.0092 | 0 | -0.00535 | -0.001275 | 0.0005 | 0.005 |  | -2.4737e-05 | 0.01188 | 12.0921 | 2.1689 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.018617 | 0.00052131 | 0.0071268 | 0.0020852 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017087 | 0.023431 | 11.5811
298 | 120/20010 | 0.216 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.273 | 0.42761 | -0.092 | 0.12508 | -0.27279 | 0.42811 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.007 | 0 | -0.0046 | -0.0010912 | 0.0005 | 0.0025 |  | -2.117e-05 | 0.0088798 | 10.8438 | 2.1951 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.013963 | 0.00042811 | 0.0062541 | 0.0017125 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.001706 | 0.016366 | 9.0192
299 | 120/20020 | 0.216 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.238 | 0.35779 | -0.085 | 0.11345 | -0.23782 | 0.35822 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.0044 | 0 | -0.00425 | -0.00095127 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.8456e-05 | 0.0063701 | 11.7052 | 2.1764 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.0087266 | 0.00035822 | 0.0056723 | 0.0014329 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0017042 | 0.011146 | 11.152
300 | 120/20040 | 0.216 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.216 | 0.31416 | -0.081 | 0.10763 | -0.21584 | 0.31454 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.0024 | 0 | -0.00405 | -0.00086335 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.675e-05 | 0.0050158 | 10.402 | 2.2061 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.0043633 | 0.00031454 | 0.0053814 | 0.0012581 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017033 | 0.0083519 | 18.5379
301 | 120/20060 | 0.216 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.204 | 0.29234 | -0.076 | 0.10036 | -0.20385 | 0.29269 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0024 | 0 | -0.0038 | -0.0008154 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.5819e-05 | 0.0048078 | 10.9671 | 2.1923 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.0046542 | 0.00029269 | 0.0050178 | 0.0011708 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017029 | 0.0082686 | 19.2556
302 | 120/200100 | 0.216 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.192 | 0.26907 | -0.072 | 0.093084 | -0.19186 | 0.2694 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0006 | 0 | -0.0036 | -0.00076745 | 0.0005 | 0.002 |  | -1.4889e-05 | 0.0043771 | 10.4342 | 2.2053 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.0014544 | 0.0002694 | 0.0046542 | 0.0010776 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017025 | 0.0067144 | 17.4082
303 | 120/200120 | 0.216 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.189 | 0.2618 | -0.071 | 0.090175 | -0.18887 | 0.26212 |  | 2.2681e-06 | 0.001 | 0 | 0 | -0.00355 | -0.00075546 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.4656e-05 | 0.0039273 | 7.4055 | 2.321 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00026212 | 0.0045088 | 0.0010485 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0017024 | 0.0059348 | 12.4977
304 | [11 empty] | 0.5 VA Burden
305 | 120/2005 | 0.021 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.212 | 0.37815 |  |  | -0.21183 | 0.37861 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.0062 | 0 | -0.00535 | -0.00084732 | 0.0005 | 0.005 |  | -1.6439e-05 | 0.0096969 | 17.3473 | 2.1023 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.015126 | 0.00037861 | 0.0071268 | 0.0015144 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017047 | 0.020713 | 14.7617
306 | 120/20010 | 0.021 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.181 | 0.30252 |  |  | -0.18085 | 0.30288 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.0056 | 0 | -0.0046 | -0.0007234 | 0.0005 | 0.0025 |  | -1.4036e-05 | 0.007781 | 12.6558 | 2.1589 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.011636 | 0.00030288 | 0.0062541 | 0.0012115 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0017031 | 0.014377 | 10.6363
307 | 120/20020 | 0.021 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.153 | 0.24435 |  |  | -0.15287 | 0.24464 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.0036 | 0 | -0.00425 | -0.00061149 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.1864e-05 | 0.0058006 | 11.4164 | 2.1823 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.0075631 | 0.00024464 | 0.0056723 | 0.00097856 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0017021 | 0.010204 | 12.347
308 | 120/20040 | 0.021 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.135 | 0.20653 |  |  | -0.13489 | 0.20678 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.0014 | 0 | -0.00405 | -0.00053956 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0469e-05 | 0.0045721 | 7.9613 | 2.2921 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.0029089 | 0.00020678 | 0.0053814 | 0.00082712 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017016 | 0.00763 | 16.6231
309 | 120/20060 | 0.021 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.128 | 0.19199 |  |  | -0.1279 | 0.19222 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0016 | 0 | -0.0038 | -0.00051159 | 0.0005 | -0.001 |  | -9.9257e-06 | 0.0044172 | 8.7884 | 2.2568 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.0031998 | 0.00019222 | 0.0050178 | 0.00076887 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017014 | 0.0074909 | 18.5693
310 | 120/200100 | 0.021 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.12 | 0.17599 |  |  | -0.11991 | 0.1762 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0004 | 0 | -0.0036 | -0.00047963 | 0.0005 | 0.002 |  | -9.3054e-06 | 0.0043128 | 9.8564 | 2.2212 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.00087266 | 0.0001762 | 0.0046542 | 0.00070481 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017012 | 0.0065588 | 15.9882
311 | 120/200120 | 0.021 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.118 | 0.17162 |  |  | -0.11791 | 0.17183 |  | 2.2681e-06 | 0.001 | 0 | 0 | -0.00355 | -0.00047164 | 0.0005 | -0.001 |  | -9.1503e-06 | 0.0038827 | 7.0869 | 2.34 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00017183 | 0.0045088 | 0.00068734 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0017012 | 0.0058781 | 12.0512
312
313 | 120/200 | AT | 200/5 Range, 1 turns @ 5VA burden, vs 120 AT, 200 range, 2 Stage CT
314 | [11 empty] | 5.0 VA Burden
315 | 120/2005 | 0.216 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.682 | 1.1025 | -0.457 | 0.70395 | -0.68153 | 1.1038 |  | 6.443e-06 | 0.002 | -0.016 | 0 | -0.02285 | -0.0027261 | 0.0005 | 0.005 |  | -5.2886e-05 | 0.028545 | 9.8075 | 2.2226 |  | 4.6789e-06 | 0.0058178 | 0.029671 | 0.0011038 | 0.035197 | 0.0044151 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0034195 | 0.048178 | 11.617
316 | 120/20010 | 0.216 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.602 | 0.95411 | -0.418 | 0.65159 | -0.60158 | 0.95524 |  | 5.0171e-06 | 0.002 | -0.0108 | 0 | -0.0209 | -0.0024063 | 0.0005 | 0.0025 |  | -4.6682e-05 | 0.023869 | 7.9376 | 2.2932 |  | 2.6007e-06 | 0.0058178 | 0.025598 | 0.00095524 | 0.032579 | 0.003821 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0034147 | 0.042391 | 10.3657
317 | 120/20020 | 0.216 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.548 | 0.82612 | -0.391 | 0.58178 | -0.54762 | 0.8271 |  | 4.1783e-06 | 0.002 | -0.0076 | 0 | -0.01955 | -0.0021905 | 0.0005 | -0.001 |  | -4.2495e-05 | 0.021213 | 6.775 | 2.3607 |  | 1.977e-06 | 0.0058178 | 0.020944 | 0.0008271 | 0.029089 | 0.0033084 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0034112 | 0.036665 | 9.9313
318 | 120/20040 | 0.216 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.51 | 0.7214 | -0.371 | 0.51487 | -0.50965 | 0.72226 |  | 3.3965e-06 | 0.002 | -0.0024 | 0 | -0.01855 | -0.0020386 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.9548e-05 | 0.018954 | 5.4474 | 2.4823 |  | 1.6849e-06 | 0.0058178 | 0.015126 | 0.00072226 | 0.025744 | 0.002889 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034086 | 0.030896 | 9.2426
319 | 120/20060 | 0.216 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.498 | 0.64577 | -0.367 | 0.45379 | -0.49766 | 0.64654 |  | 2.9709e-06 | 0.002 | -0.004 | 0 | -0.01835 | -0.0019907 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.8617e-05 | 0.019025 | 5.7622 | 2.4471 |  | 1.6017e-06 | 0.0058178 | 0.023271 | 0.00064654 | 0.022689 | 0.0025862 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.003407 | 0.033431 | 11.1595
320 | 120/200100 | 0.216 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.478 | 0.52942 | -0.356 | 0.35197 | -0.47768 | 0.53005 |  | 2.4131e-06 | 0.002 | -0.0028 | 0 | -0.0178 | -0.0019107 | 0.0005 | 0.002 |  | -3.7066e-05 | 0.018346 | 5.637 | 2.4605 |  | 1.6933e-06 | 0.0058178 | 0.0093084 | 0.00053005 | 0.017599 | 0.0021202 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034049 | 0.021338 | 9.8935
321 | 120/200120 | 0.216 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.464 | 0.48287 | -0.344 | 0.30834 | -0.46369 | 0.48345 |  | 2.2681e-06 | 0.002 | 0 | 0 | -0.0172 | -0.0018548 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.5981e-05 | 0.017451 | 5.2964 | 2.501 |  | 1.7092e-06 | 0.0058178 | 0 | 0.00048345 | 0.015417 | 0.0019338 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0034041 | 0.017014 | 7.2492
322 | [11 empty] | 0.5 VA Burden
323 | 120/2005 | 0.021 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.225 | 0.39852 |  |  | -0.22482 | 0.39899 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.0082 | 0 | -0.02285 | -0.00089928 | 0.0005 | 0.005 |  | -1.7448e-05 | 0.024828 | 6.8492 | 2.3556 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.019199 | 0.00039899 | 0.035197 | 0.001596 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017052 | 0.041918 | 9.2
324 | 120/20010 | 0.021 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.184 | 0.30252 |  |  | -0.18385 | 0.30288 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.0054 | 0 | -0.0209 | -0.0007354 | 0.0005 | 0.0025 |  | -1.4268e-05 | 0.021772 | 5.8613 | 2.437 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.011636 | 0.00030288 | 0.032579 | 0.0012115 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0017031 | 0.035057 | 6.595
325 | 120/20020 | 0.021 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.157 | 0.24435 |  |  | -0.15687 | 0.24464 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.0036 | 0 | -0.01955 | -0.00062748 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.2175e-05 | 0.019945 | 5.4103 | 2.4867 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.0075631 | 0.00024464 | 0.029089 | 0.00097856 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0017021 | 0.0303 | 5.8589
326 | 120/20040 | 0.021 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.139 | 0.20653 |  |  | -0.13889 | 0.20678 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.0016 | 0 | -0.01855 | -0.00055555 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0779e-05 | 0.018687 | 5.1495 | 2.5206 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.0029089 | 0.00020678 | 0.025744 | 0.00082712 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017016 | 0.026306 | 5.449
327 | 120/20060 | 0.021 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.131 | 0.19199 |  |  | -0.1309 | 0.19222 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0018 | 0 | -0.01835 | -0.00052358 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0158e-05 | 0.018506 | 5.1721 | 2.5175 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.0029089 | 0.00019222 | 0.022689 | 0.00076887 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017014 | 0.023323 | 5.5786
328 | 120/200100 | 0.021 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.122 | 0.17744 |  |  | -0.12191 | 0.17766 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0004 | 0 | -0.0178 | -0.00048762 | 0.0005 | 0.002 |  | -9.4605e-06 | 0.017958 | 5.1795 | 2.5165 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.00058178 | 0.00017766 | 0.017599 | 0.00071064 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017012 | 0.018184 | 5.6926
329 | 120/200120 | 0.021 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.12 | 0.17453 |  |  | -0.11991 | 0.17475 |  | 2.2681e-06 | 0.001 | 0 | 0 | -0.0172 | -0.00047964 | 0.0005 | -0.001 |  | -9.3054e-06 | 0.017272 | 5.0841 | 2.5298 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00017475 | 0.015417 | 0.00069899 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0017012 | 0.015872 | 5.6089
330
331 | 120/200 | AT | 200/5 Range, 1 turns @ 5VA burden, vs 120 AT, 200 range, 2 Stage CT
332 | [11 empty] | 5.0 VA Burden
333 | 120/2005 | 0.216 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.694 | 1.053 | -0.467 | 0.65886 | -0.69352 | 1.0543 |  | 6.443e-06 | 0.002 | -0.0152 | 0 | -0.02335 | -0.0027741 | 0.0005 | 0.005 |  | -5.3816e-05 | 0.028517 | 9.4211 | 2.2346 |  | 4.6789e-06 | 0.0058178 | 0.027925 | 0.0010543 | 0.032943 | 0.0042171 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0034178 | 0.045444 | 11.8808
334 | 120/20010 | 0.216 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.618 | 0.91339 | -0.429 | 0.61087 | -0.61757 | 0.91447 |  | 5.0171e-06 | 0.002 | -0.0118 | 0 | -0.02145 | -0.0024703 | 0.0005 | 0.0025 |  | -4.7923e-05 | 0.024818 | 8.2066 | 2.2808 |  | 2.6007e-06 | 0.0058178 | 0.022108 | 0.00091447 | 0.030543 | 0.0036579 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0034135 | 0.038738 | 10.1368
335 | 120/20020 | 0.216 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.559 | 0.80285 | -0.4 | 0.55851 | -0.55861 | 0.80381 |  | 4.1783e-06 | 0.002 | -0.0094 | 0 | -0.02 | -0.0022345 | 0.0005 | -0.001 |  | -4.3348e-05 | 0.022329 | 7.4057 | 2.321 |  | 1.977e-06 | 0.0058178 | 0.018035 | 0.00080381 | 0.027925 | 0.0032152 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0034106 | 0.034116 | 9.4693
336 | 120/20040 | 0.216 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.512 | 0.71268 | -0.373 | 0.50324 | -0.51165 | 0.71352 |  | 3.3965e-06 | 0.002 | -0.0028 | 0 | -0.01865 | -0.0020466 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.9703e-05 | 0.019108 | 5.5048 | 2.4755 |  | 1.6849e-06 | 0.0058178 | 0.013963 | 0.00071352 | 0.025162 | 0.0028541 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034084 | 0.029848 | 9.0149
337 | 120/20060 | 0.216 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.498 | 0.64286 | -0.367 | 0.44797 | -0.49766 | 0.64363 |  | 2.9709e-06 | 0.002 | -0.004 | 0 | -0.01835 | -0.0019907 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.8617e-05 | 0.019025 | 5.7622 | 2.4471 |  | 1.6017e-06 | 0.0058178 | 0.022689 | 0.00064363 | 0.022398 | 0.0025745 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034069 | 0.032828 | 11.2093
338 | 120/200100 | 0.216 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.478 | 0.52942 | -0.356 | 0.35197 | -0.47768 | 0.53005 |  | 2.4131e-06 | 0.002 | -0.0028 | 0 | -0.0178 | -0.0019107 | 0.0005 | 0.002 |  | -3.7066e-05 | 0.018346 | 5.637 | 2.4605 |  | 1.6933e-06 | 0.0058178 | 0.0081449 | 0.00053005 | 0.017599 | 0.0021202 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034049 | 0.020856 | 9.3066
339 | 120/200120 | 0.216 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.464 | 0.48869 | -0.344 | 0.31416 | -0.46369 | 0.48928 |  | 2.2681e-06 | 0.002 | 0 | 0 | -0.0172 | -0.0018548 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.5981e-05 | 0.017451 | 5.2964 | 2.501 |  | 1.7092e-06 | 0.0058178 | 0 | 0.00048928 | 0.015708 | 0.0019571 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0034042 | 0.01728 | 7.1705
340 | [11 empty] | 0.5 VA Burden
341 | 120/2005 | 0.021 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.227 | 0.39415 |  |  | -0.22682 | 0.39462 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.0076 | 0 | -0.02335 | -0.00090728 | 0.0005 | 0.005 |  | -1.7603e-05 | 0.025101 | 6.5974 | 2.3735 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.018326 | 0.00039462 | 0.032943 | 0.0015785 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017051 | 0.039633 | 9.5042
342 | 120/20010 | 0.021 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.189 | 0.30252 |  |  | -0.18885 | 0.30288 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.006 | 0 | -0.02145 | -0.00075538 | 0.0005 | 0.0025 |  | -1.4656e-05 | 0.022454 | 5.9667 | 2.4267 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.011636 | 0.00030288 | 0.030543 | 0.0012115 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0017031 | 0.033174 | 6.8126
343 | 120/20020 | 0.021 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.159 | 0.24435 |  |  | -0.15887 | 0.24464 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.004 | 0 | -0.02 | -0.00063547 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.233e-05 | 0.020461 | 5.4684 | 2.4798 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.0069813 | 0.00024464 | 0.027925 | 0.00097856 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0017021 | 0.02904 | 5.8236
344 | 120/20040 | 0.021 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.139 | 0.20944 |  |  | -0.13889 | 0.20969 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.0016 | 0 | -0.01865 | -0.00055555 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0779e-05 | 0.018787 | 5.1479 | 2.5208 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.0029089 | 0.00020969 | 0.025162 | 0.00083877 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017016 | 0.025737 | 5.4707
345 | 120/20060 | 0.021 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.131 | 0.1949 |  |  | -0.1309 | 0.19513 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0018 | 0 | -0.01835 | -0.00052358 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0158e-05 | 0.018506 | 5.1721 | 2.5175 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.0034907 | 0.00019513 | 0.022398 | 0.00078052 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017014 | 0.023121 | 5.6715
346 | 120/200100 | 0.021 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.122 | 0.17744 |  |  | -0.12191 | 0.17766 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0004 | 0 | -0.0178 | -0.00048762 | 0.0005 | 0.002 |  | -9.4605e-06 | 0.017958 | 5.1795 | 2.5165 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.00058178 | 0.00017766 | 0.017599 | 0.00071064 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017012 | 0.018184 | 5.6926
347 | 120/200120 | 0.021 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.12 | 0.17453 |  |  | -0.11991 | 0.17475 |  | 2.2681e-06 | 0.001 | 0 | 0 | -0.0172 | -0.00047964 | 0.0005 | -0.001 |  | -9.3054e-06 | 0.017272 | 5.0841 | 2.5298 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00017475 | 0.015708 | 0.00069899 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0017012 | 0.016155 | 5.5863
348
349 | 120/200 | AT | 200/5 Range, 1 turns @ 5VA burden, vs 120 AT, 200 range, 2 Stage CT | [8 empty] | Burden was inductive.
350 | [11 empty] | 5.0 VA Burden
351 | 120/2005 | 0.216 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -1.09 | 0.52651 | -0.861 | 0.14835 | -1.0893 | 0.52713 |  | 6.443e-06 | 0.01 | -0.0276 | 0 | -0.04305 | -0.0043571 | 0.0005 | 0.005 |  | -8.4524e-05 | 0.052529 | 9.4566 | 2.2335 |  | 4.6789e-06 | 0.014544 | 0.016872 | 0.00052713 | 0.0074176 | 0.0021085 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.017003 | 0.031316 | 21.8837
352 | 120/20010 | 0.216 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.952 | 0.44215 | -0.765 | 0.13817 | -0.95136 | 0.44268 |  | 5.0171e-06 | 0.002 | -0.0208 | 0 | -0.03825 | -0.0038055 | 0.0005 | 0.0025 |  | -7.3823e-05 | 0.043826 | 7.9233 | 2.2939 |  | 2.6007e-06 | 0.0058178 | 0.012217 | 0.00044268 | 0.0069086 | 0.0017707 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0034035 | 0.01628 | 13.5132
353 | 120/20020 | 0.216 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.848 | 0.38106 | -0.691 | 0.13672 | -0.84743 | 0.38152 |  | 4.1783e-06 | 0.002 | -0.0164 | 0 | -0.03455 | -0.0033897 | 0.0005 | -0.001 |  | -6.5758e-05 | 0.038463 | 7.3081 | 2.3266 |  | 1.977e-06 | 0.0058178 | 0.0093084 | 0.00038152 | 0.0068359 | 0.0015261 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0034027 | 0.013551 | 15.3595
354 | 120/20040 | 0.216 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.766 | 0.33452 | -0.627 | 0.12508 | -0.76549 | 0.33492 |  | 3.3965e-06 | 0.002 | -0.0084 | 0 | -0.03135 | -0.003062 | 0.0005 | -0.001 |  | -5.9399e-05 | 0.03268 | 5.8734 | 2.4358 |  | 1.6849e-06 | 0.0058178 | 0.0087266 | 0.00033492 | 0.0062541 | 0.0013397 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034022 | 0.013088 | 16.9812
355 | 120/20060 | 0.216 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.724 | 0.29089 | -0.594 | 0.095993 | -0.72352 | 0.29124 |  | 2.9709e-06 | 0.002 | -0.0136 | 0 | -0.0297 | -0.0028941 | 0.0005 | -0.001 |  | -5.6142e-05 | 0.032874 | 7.1879 | 2.3338 |  | 1.6017e-06 | 0.0058178 | 0.016872 | 0.00029124 | 0.0047997 | 0.001165 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034018 | 0.019059 | 7.9621
356 | 120/200100 | 0.216 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.656 | 0.20653 | -0.534 | 0.029089 | -0.65557 | 0.20678 |  | 2.4131e-06 | 0.002 | -0.0064 | 0 | -0.0267 | -0.0026223 | 0.0005 | 0.002 |  | -5.0869e-05 | 0.02773 | 5.7978 | 2.4434 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.0058178 | 0.00020678 | 0.0014544 | 0.00082713 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034011 | 0.0080889 | 15.459
357 | 120/200120 | 0.216 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.624 | 0.17744 | -0.504 | 0.0043633 | -0.62359 | 0.17766 |  | 2.2681e-06 | 0.002 | 0 | 0 | -0.0252 | -0.0024944 | 0.0005 | -0.001 |  | -4.8388e-05 | 0.025427 | 5.1816 | 2.5162 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00017766 | 0.00021817 | 0.00071064 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0034009 | 0.0047935 | 12.7227
358 | [11 empty] | 0.5 VA Burden
359 | 120/2005 | 0.021 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.229 | 0.37815 |  |  | -0.22882 | 0.37861 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.0084 | 0 | -0.04305 | -0.00091527 | 0.0005 | 0.005 |  | -1.7758e-05 | 0.04417 | 5.5323 | 2.4723 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.014835 | 0.00037861 | 0.0074176 | 0.0015144 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017047 | 0.020605 | 15.3052
360 | 120/20010 | 0.021 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.187 | 0.30398 |  |  | -0.18685 | 0.30434 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.006 | 0 | -0.03825 | -0.00074739 | 0.0005 | 0.0025 |  | -1.4501e-05 | 0.038822 | 5.3024 | 2.5002 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.011926 | 0.00030434 | 0.0069086 | 0.0012174 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0017031 | 0.014906 | 10.8566
361 | 120/20020 | 0.021 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.157 | 0.24435 |  |  | -0.15687 | 0.24464 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.0036 | 0 | -0.03455 | -0.00062748 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.2175e-05 | 0.034775 | 5.131 | 2.5232 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.0069813 | 0.00024464 | 0.0068359 | 0.00097856 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0017021 | 0.010498 | 13.0833
362 | 120/20040 | 0.021 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.139 | 0.20944 |  |  | -0.13889 | 0.20969 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.0018 | 0 | -0.03135 | -0.00055555 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0779e-05 | 0.031442 | 5.0591 | 2.5334 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.0029089 | 0.00020969 | 0.0062541 | 0.00083877 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017016 | 0.0082699 | 13.6713
363 | 120/20060 | 0.021 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.13 | 0.1949 |  |  | -0.1299 | 0.19513 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0016 | 0 | -0.0297 | -0.00051958 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0081e-05 | 0.029785 | 5.0577 | 2.5336 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.0034907 | 0.00019513 | 0.0047997 | 0.00078052 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017014 | 0.0074791 | 19.8483
364 | 120/200100 | 0.021 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.122 | 0.17744 |  |  | -0.12191 | 0.17766 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0004 | 0 | -0.0267 | -0.00048762 | 0.0005 | 0.002 |  | -9.4605e-06 | 0.026806 | 5.0795 | 2.5305 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.00087266 | 0.00017766 | 0.0014544 | 0.00071064 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017012 | 0.0048457 | 24.1847
365 | 120/200120 | 0.021 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.12 | 0.17308 |  |  | -0.11991 | 0.17329 |  | 2.2681e-06 | 0.001 | 0 | 0 | -0.0252 | -0.00047964 | 0.0005 | -0.001 |  | -9.3054e-06 | 0.025249 | 5.0391 | 2.5363 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00017329 | 0.00021817 | 0.00069316 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0017012 | 0.0037788 | 12.4233
366
367 | 120/200 | AT | 200/5 Range, 1 turns @ 5VA burden, vs 120 AT, 200 range, 2 Stage CT | [8 empty] | Burden was inductive.
368 | [11 empty] | 5.0 VA Burden
369 | 120/2005 | 0.216 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -1.09 | 0.5236 | -0.864 | 0.1309 | -1.0893 | 0.52422 |  | 6.443e-06 | 0.01 | -0.0276 | 0 | -0.0432 | -0.0043571 | 0.0005 | 0.005 |  | -8.4524e-05 | 0.052652 | 9.4328 | 2.2342 |  | 4.6789e-06 | 0.014544 | 0.01629 | 0.00052422 | 0.006545 | 0.0020969 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.017003 | 0.030808 | 21.6629
370 | 120/20010 | 0.216 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.952 | 0.44215 | -0.769 | 0.14544 | -0.95136 | 0.44268 |  | 5.0171e-06 | 0.002 | -0.0216 | 0 | -0.03845 | -0.0038055 | 0.0005 | 0.0025 |  | -7.3823e-05 | 0.044384 | 8.0727 | 2.2869 |  | 2.6007e-06 | 0.0058178 | 0.012799 | 0.00044268 | 0.0072722 | 0.0017707 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0034035 | 0.016875 | 13.0496
371 | 120/20020 | 0.216 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.844 | 0.37815 | -0.687 | 0.13672 | -0.84343 | 0.37861 |  | 4.1783e-06 | 0.002 | -0.0164 | 0 | -0.03435 | -0.0033737 | 0.0005 | -0.001 |  | -6.5448e-05 | 0.038282 | 7.3317 | 2.3252 |  | 1.977e-06 | 0.0058178 | 0.010472 | 0.00037861 | 0.0068359 | 0.0015144 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0034027 | 0.014374 | 13.7747
372 | 120/20040 | 0.216 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.762 | 0.32579 | -0.625 | 0.12217 | -0.76149 | 0.32619 |  | 3.3965e-06 | 0.002 | -0.008 | 0 | -0.03125 | -0.003046 | 0.0005 | -0.001 |  | -5.9089e-05 | 0.032482 | 5.8109 | 2.4421 |  | 1.6849e-06 | 0.0058178 | 0.0081449 | 0.00032619 | 0.0061087 | 0.0013047 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034021 | 0.012633 | 17.9259
373 | 120/20060 | 0.216 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.722 | 0.28507 | -0.5925 | 0.094539 | -0.72152 | 0.28541 |  | 2.9709e-06 | 0.002 | -0.0136 | 0 | -0.029625 | -0.0028861 | 0.0005 | -0.001 |  | -5.5987e-05 | 0.032805 | 7.1976 | 2.3332 |  | 1.6017e-06 | 0.0058178 | 0.016872 | 0.00028541 | 0.0047269 | 0.0011417 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034017 | 0.01904 | 7.9322
374 | 120/200100 | 0.216 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.654 | 0.20071 | -0.5335 | 0.024725 | -0.65357 | 0.20096 |  | 2.4131e-06 | 0.002 | -0.0064 | 0 | -0.026675 | -0.0026143 | 0.0005 | 0.002 |  | -5.0714e-05 | 0.027706 | 5.7987 | 2.4433 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.005236 | 0.00020096 | 0.0012363 | 0.00080383 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034011 | 0.0076401 | 17.2346
375 | 120/200120 | 0.216 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.622 | 0.17453 | -0.504 | 0.0029089 | -0.62159 | 0.17475 |  | 2.2681e-06 | 0.002 | 0 | 0 | -0.0252 | -0.0024864 | 0.0005 | -0.001 |  | -4.8233e-05 | 0.025426 | 5.181 | 2.5163 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00017475 | 0.00014544 | 0.00069899 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0034009 | 0.0047889 | 12.6753
376 | [11 empty] | 0.5 VA Burden
377 | 120/2005 | 0.021 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.226 | 0.3927 |  |  | -0.22582 | 0.39317 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.0086 | 0 | -0.0432 | -0.00090328 | 0.0005 | 0.005 |  | -1.7525e-05 | 0.044354 | 5.5469 | 2.4706 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.019199 | 0.00039317 | 0.006545 | 0.0015727 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017051 | 0.023687 | 10.8464
378 | 120/20010 | 0.021 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.183 | 0.29671 |  |  | -0.18285 | 0.29706 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.0052 | 0 | -0.03845 | -0.0007314 | 0.0005 | 0.0025 |  | -1.4191e-05 | 0.038903 | 5.2383 | 2.5086 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.011054 | 0.00029706 | 0.0072722 | 0.0011882 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.001703 | 0.014395 | 11.959
379 | 120/20020 | 0.021 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.157 | 0.24144 |  |  | -0.15687 | 0.24173 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.004 | 0 | -0.03435 | -0.00062748 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.2175e-05 | 0.03462 | 5.1583 | 2.5194 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.0075631 | 0.00024173 | 0.0068359 | 0.00096691 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0017021 | 0.010893 | 12.709
380 | 120/20040 | 0.021 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.137 | 0.20362 |  |  | -0.13689 | 0.20387 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.0015 | 0 | -0.03125 | -0.00054755 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0624e-05 | 0.031327 | 5.0492 | 2.5349 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.002618 | 0.00020387 | 0.0061087 | 0.00081547 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017015 | 0.0080588 | 13.6184
381 | 120/20060 | 0.021 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.1295 | 0.19053 |  |  | -0.1294 | 0.19076 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0018 | 0 | -0.029625 | -0.00051758 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0042e-05 | 0.029722 | 5.0657 | 2.5325 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.0029089 | 0.00019076 | 0.0047269 | 0.00076305 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017014 | 0.0071758 | 19.4995
382 | 120/200100 | 0.021 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.1205 | 0.17599 |  |  | -0.12041 | 0.1762 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0005 | 0 | -0.026675 | -0.00048163 | 0.0005 | 0.002 |  | -9.3441e-06 | 0.026782 | 5.0808 | 2.5303 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.00087266 | 0.0001762 | 0.0012363 | 0.00070481 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017012 | 0.0047838 | 23.414
383 | 120/200120 | 0.021 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.118 | 0.17162 |  |  | -0.11791 | 0.17183 |  | 2.2681e-06 | 0.001 | 0 | 0 | -0.0252 | -0.00047164 | 0.0005 | -0.001 |  | -9.1503e-06 | 0.025249 | 5.039 | 2.5364 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00017183 | 0.00014544 | 0.00068734 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0017012 | 0.0037741 | 12.3639
384
385 | 120/200 | AT | 200/5 Range, 1 turns @ 5VA burden, vs 120 AT, 200 range, 2 Stage CT
386 | [11 empty] | 5.0 VA Burden
387 | 120/2005 | 0.216 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.688 | 1.0472 | -0.464 | 0.64868 | -0.68753 | 1.0484 |  | 6.443e-06 | 0.002 | -0.0148 | 0 | -0.0232 | -0.0027501 | 0.0005 | 0.005 |  | -5.3351e-05 | 0.02818 | 9.3281 | 2.2377 |  | 4.6789e-06 | 0.0058178 | 0.027925 | 0.0010484 | 0.032434 | 0.0041938 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0034177 | 0.045074 | 11.9731
388 | 120/20010 | 0.216 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.614 | 0.90757 | -0.431 | 0.60941 | -0.61358 | 0.90865 |  | 5.0171e-06 | 0.002 | -0.0112 | 0 | -0.02155 | -0.0024543 | 0.0005 | 0.0025 |  | -4.7613e-05 | 0.024625 | 7.9422 | 2.293 |  | 2.6007e-06 | 0.0058178 | 0.023271 | 0.00090865 | 0.030471 | 0.0036346 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0034134 | 0.039355 | 10.3676
389 | 120/20020 | 0.216 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.558 | 0.79122 | -0.402 | 0.55123 | -0.55762 | 0.79216 |  | 4.1783e-06 | 0.002 | -0.01 | 0 | -0.0201 | -0.0022305 | 0.0005 | -0.001 |  | -4.327e-05 | 0.022677 | 7.6311 | 2.3087 |  | 1.977e-06 | 0.0058178 | 0.01629 | 0.00079216 | 0.027562 | 0.0031686 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0034103 | 0.032917 | 9.0466
390 | 120/20040 | 0.216 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.508 | 0.70977 | -0.37 | 0.50469 | -0.50765 | 0.71061 |  | 3.3965e-06 | 0.002 | -0.0024 | 0 | -0.0185 | -0.0020306 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.9393e-05 | 0.018905 | 5.4489 | 2.4821 |  | 1.6849e-06 | 0.0058178 | 0.013963 | 0.00071061 | 0.025235 | 0.0028424 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034084 | 0.029908 | 8.9927
391 | 120/20060 | 0.216 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.496 | 0.63995 | -0.366 | 0.44942 | -0.49566 | 0.64072 |  | 2.9709e-06 | 0.002 | -0.004 | 0 | -0.0183 | -0.0019827 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.8462e-05 | 0.018976 | 5.7654 | 2.4468 |  | 1.6017e-06 | 0.0058178 | 0.023271 | 0.00064072 | 0.022471 | 0.0025629 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034069 | 0.033281 | 11.1615
392 | 120/200100 | 0.216 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.476 | 0.5236 | -0.355 | 0.34907 | -0.47568 | 0.52423 |  | 2.4131e-06 | 0.002 | -0.0028 | 0 | -0.01775 | -0.0019027 | 0.0005 | 0.002 |  | -3.6911e-05 | 0.018297 | 5.6397 | 2.4602 |  | 1.6933e-06 | 0.0058178 | 0.0081449 | 0.00052423 | 0.017453 | 0.0020969 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034048 | 0.020731 | 9.3742
393 | 120/200120 | 0.216 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.462 | 0.48287 | -0.343 | 0.31125 | -0.46169 | 0.48345 |  | 2.2681e-06 | 0.002 | 0 | 0 | -0.01715 | -0.0018468 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.5826e-05 | 0.017401 | 5.2971 | 2.5009 |  | 1.7092e-06 | 0.0058178 | 0 | 0.00048345 | 0.015563 | 0.0019338 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0034041 | 0.017145 | 7.207
394 | [11 empty] | 0.5 VA Burden
395 | 120/2005 | 0.021 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.224 | 0.39852 |  |  | -0.22382 | 0.39899 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.0082 | 0 | -0.0232 | -0.00089529 | 0.0005 | 0.005 |  | -1.737e-05 | 0.02515 | 6.7934 | 2.3594 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.020071 | 0.00039899 | 0.032434 | 0.001596 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017052 | 0.040057 | 10.0856
396 | 120/20010 | 0.021 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.183 | 0.29816 |  |  | -0.18285 | 0.29852 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.0054 | 0 | -0.02155 | -0.0007314 | 0.0005 | 0.0025 |  | -1.4191e-05 | 0.022396 | 5.8096 | 2.4422 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.011636 | 0.00029852 | 0.030471 | 0.0011941 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.001703 | 0.033106 | 6.8206
397 | 120/20020 | 0.021 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.156 | 0.23998 |  |  | -0.15587 | 0.24027 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.0036 | 0 | -0.0201 | -0.00062348 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.2097e-05 | 0.020484 | 5.388 | 2.4895 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.0069813 | 0.00024027 | 0.027562 | 0.00096108 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.001702 | 0.02869 | 5.8452
398 | 120/20040 | 0.021 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.138 | 0.20508 |  |  | -0.13789 | 0.20532 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.0016 | 0 | -0.0185 | -0.00055155 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0701e-05 | 0.018638 | 5.1502 | 2.5205 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.0029089 | 0.00020532 | 0.025235 | 0.0008213 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017015 | 0.025808 | 5.4674
399 | 120/20060 | 0.021 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.13 | 0.19053 |  |  | -0.1299 | 0.19076 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0018 | 0 | -0.0183 | -0.00051958 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0081e-05 | 0.018457 | 5.1729 | 2.5174 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.0031998 | 0.00019076 | 0.022471 | 0.00076305 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017014 | 0.023149 | 5.6265
400 | 120/200100 | 0.021 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.121 | 0.17453 |  |  | -0.12091 | 0.17475 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0004 | 0 | -0.01775 | -0.00048363 | 0.0005 | 0.002 |  | -9.3829e-06 | 0.017908 | 5.1803 | 2.5164 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.00058178 | 0.00017475 | 0.017453 | 0.00069899 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017012 | 0.018043 | 5.7038
401 | 120/200120 | 0.021 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.119 | 0.17162 |  |  | -0.11891 | 0.17183 |  | 2.2681e-06 | 0.001 | 0 | 0 | -0.01715 | -0.00047564 | 0.0005 | -0.001 |  | -9.2278e-06 | 0.017222 | 5.0845 | 2.5298 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00017183 | 0.015563 | 0.00068734 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0017012 | 0.016013 | 5.5967
402
403 | 120/200 | AT | 200/5 Range, 1 turns @ 1VA burden, vs 120 AT, 200 range, 2 Stage CT
404 | [11 empty] | 1.25 VA Burden
405 | 120/2005 | 0.216 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.328 | 0.53523 | -0.101 | 0.14108 | -0.32776 | 0.53587 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.0098 | 0 | -0.00505 | -0.001311 | 0.0005 | 0.005 |  | -2.5435e-05 | 0.012228 | 11.0356 | 2.1907 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.020362 | 0.00053587 | 0.007054 | 0.0021435 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017092 | 0.024825 | 10.4445
406 | 120/20010 | 0.216 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.279 | 0.43342 | -0.093 | 0.13381 | -0.27879 | 0.43394 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.0076 | 0 | -0.00465 | -0.0011152 | 0.0005 | 0.0025 |  | -2.1635e-05 | 0.0093876 | 10.16 | 2.2126 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.014544 | 0.00043394 | 0.0066904 | 0.0017358 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0017061 | 0.017034 | 8.9594
407 | 120/20020 | 0.216 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.241 | 0.3607 | -0.084 | 0.11926 | -0.24082 | 0.36113 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.0046 | 0 | -0.0042 | -0.00096326 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.8688e-05 | 0.0064791 | 11.5744 | 2.179 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.0093084 | 0.00036113 | 0.0059632 | 0.0014445 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0017043 | 0.011754 | 10.7733
408 | 120/20040 | 0.216 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.218 | 0.31416 | -0.08 | 0.10908 | -0.21784 | 0.31454 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.0024 | 0 | -0.004 | -0.00087135 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.6905e-05 | 0.0049769 | 10.5339 | 2.2027 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.0040724 | 0.00031454 | 0.0054542 | 0.0012581 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017033 | 0.0082516 | 18.2349
409 | 120/20060 | 0.216 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.206 | 0.2938 | -0.076 | 0.10327 | -0.20585 | 0.29415 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0028 | 0 | -0.0038 | -0.00082339 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.5974e-05 | 0.0050208 | 11.6854 | 2.1768 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.0046542 | 0.00029415 | 0.0051633 | 0.0011766 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017029 | 0.0083585 | 18.9106
410 | 120/200100 | 0.216 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.192 | 0.27053 | -0.071 | 0.095993 | -0.19186 | 0.27085 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0004 | 0 | -0.00355 | -0.00076745 | 0.0005 | 0.002 |  | -1.4889e-05 | 0.004313 | 10.3812 | 2.2067 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.0020362 | 0.00027085 | 0.0047997 | 0.0010834 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017025 | 0.0069643 | 17.8765
411 | 120/200120 | 0.216 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.19 | 0.26034 | -0.071 | 0.088721 | -0.18986 | 0.26066 |  | 2.2681e-06 | 0.001 | 0 | 0 | -0.00355 | -0.00075946 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.4734e-05 | 0.003928 | 7.411 | 2.3207 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00026066 | 0.004436 | 0.0010426 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0017024 | 0.0058787 | 12.6977
412 | [11 empty] | 0.5 VA Burden
413 | 120/2005 | 0.021 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.227 | 0.39415 |  |  | -0.22682 | 0.39462 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.0082 | 0 | -0.00505 | -0.00090728 | 0.0005 | 0.005 |  | -1.7603e-05 | 0.010946 | 13.2353 | 2.1495 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.018908 | 0.00039462 | 0.007054 | 0.0015785 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017051 | 0.023599 | 11.2617
414 | 120/20010 | 0.021 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.186 | 0.29961 |  |  | -0.18585 | 0.29997 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.0058 | 0 | -0.00465 | -0.00074339 | 0.0005 | 0.0025 |  | -1.4423e-05 | 0.0079571 | 12.4022 | 2.1633 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.011636 | 0.00029997 | 0.0066904 | 0.0011999 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.001703 | 0.014571 | 10.9638
415 | 120/20020 | 0.021 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.157 | 0.24144 |  |  | -0.15687 | 0.24173 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.0038 | 0 | -0.0042 | -0.00062748 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.2175e-05 | 0.0058927 | 11.5648 | 2.1792 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.0072722 | 0.00024173 | 0.0059632 | 0.00096691 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0017021 | 0.010157 | 12.8406
416 | 120/20040 | 0.021 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.138 | 0.20508 |  |  | -0.13789 | 0.20532 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.0016 | 0 | -0.004 | -0.00055155 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0701e-05 | 0.004595 | 8.44 | 2.2707 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.0029089 | 0.00020532 | 0.0054542 | 0.0008213 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017015 | 0.0076808 | 16.3294
417 | 120/20060 | 0.021 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.13 | 0.19053 |  |  | -0.1299 | 0.19076 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0018 | 0 | -0.0038 | -0.00051958 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0081e-05 | 0.0044944 | 9.2507 | 2.2403 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.0031998 | 0.00019076 | 0.0051633 | 0.00076305 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017014 | 0.0075884 | 17.9325
418 | 120/200100 | 0.021 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.121 | 0.17453 |  |  | -0.12091 | 0.17475 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0004 | 0 | -0.00355 | -0.00048363 | 0.0005 | 0.002 |  | -9.3829e-06 | 0.0042716 | 10.0061 | 2.2169 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.00058178 | 0.00017475 | 0.0047997 | 0.00069899 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017012 | 0.0066303 | 15.1052
419 | 120/200120 | 0.021 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.119 | 0.17162 |  |  | -0.11891 | 0.17183 |  | 2.2681e-06 | 0.001 | 0 | 0 | -0.00355 | -0.00047564 | 0.0005 | -0.001 |  | -9.2278e-06 | 0.0038831 | 7.0904 | 2.3398 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00017183 | 0.004436 | 0.00068734 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0017012 | 0.0058225 | 12.245
420
421 | 120/200 | AT | 200/5 Range, 1 turns @ 5VA burden, vs 120 AT, 200 range, 2 Stage CT
422 | [11 empty] | 5.0 VA Burden
423 | 120/2005 | 0.216 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.694 | 1.053 | -0.469 | 0.65741 | -0.69352 | 1.0543 |  | 6.443e-06 | 0.002 | -0.0156 | 0 | -0.02345 | -0.0027741 | 0.0005 | 0.005 |  | -5.3816e-05 | 0.028813 | 9.5216 | 2.2314 |  | 4.6789e-06 | 0.0058178 | 0.029089 | 0.0010543 | 0.03287 | 0.0042171 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0034178 | 0.046116 | 11.9504
424 | 120/20010 | 0.216 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.616 | 0.90757 | -0.432 | 0.60796 | -0.61558 | 0.90865 |  | 5.0171e-06 | 0.002 | -0.0116 | 0 | -0.0216 | -0.0024623 | 0.0005 | 0.0025 |  | -4.7768e-05 | 0.024853 | 8.0884 | 2.2861 |  | 2.6007e-06 | 0.0058178 | 0.022108 | 0.00090865 | 0.030398 | 0.0036346 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0034134 | 0.038621 | 10.1656
425 | 120/20020 | 0.216 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.558 | 0.79703 | -0.401 | 0.5556 | -0.55762 | 0.79798 |  | 4.1783e-06 | 0.002 | -0.01 | 0 | -0.02005 | -0.0022305 | 0.0005 | -0.001 |  | -4.327e-05 | 0.022632 | 7.643 | 2.308 |  | 1.977e-06 | 0.0058178 | 0.016872 | 0.00079798 | 0.02778 | 0.0031919 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0034104 | 0.033392 | 9.1694
426 | 120/20040 | 0.216 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.508 | 0.71268 | -0.37 | 0.5076 | -0.50765 | 0.71352 |  | 3.3965e-06 | 0.002 | -0.0018 | 0 | -0.0185 | -0.0020306 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.9393e-05 | 0.018838 | 5.3734 | 2.4913 |  | 1.6849e-06 | 0.0058178 | 0.013963 | 0.00071352 | 0.02538 | 0.0028541 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034084 | 0.030032 | 8.953
427 | 120/20060 | 0.216 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.499 | 0.64286 | -0.3695 | 0.45233 | -0.49866 | 0.64363 |  | 2.9709e-06 | 0.002 | -0.0042 | 0 | -0.018475 | -0.0019946 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.8695e-05 | 0.019188 | 5.8011 | 2.4431 |  | 1.6017e-06 | 0.0058178 | 0.023271 | 0.00064363 | 0.022617 | 0.0025745 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034069 | 0.033381 | 11.16
428 | 120/200100 | 0.216 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.478 | 0.52651 | -0.357 | 0.35052 | -0.47768 | 0.52714 |  | 2.4131e-06 | 0.002 | -0.0032 | 0 | -0.01785 | -0.0019107 | 0.0005 | 0.002 |  | -3.7066e-05 | 0.01846 | 5.7112 | 2.4525 |  | 1.6933e-06 | 0.0058178 | 0.0087266 | 0.00052714 | 0.017526 | 0.0021085 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034048 | 0.021028 | 9.6344
429 | 120/200120 | 0.216 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.462 | 0.48287 | -0.343 | 0.31125 | -0.46169 | 0.48345 |  | 2.2681e-06 | 0.002 | 0 | 0 | -0.01715 | -0.0018468 | 0.0005 | -0.001 |  | -3.5826e-05 | 0.017401 | 5.2971 | 2.5009 |  | 1.7092e-06 | 0.0058178 | 0 | 0.00048345 | 0.015563 | 0.0019338 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0034041 | 0.017145 | 7.207
430 | [11 empty] | 0.5 VA Burden
431 | 120/2005 | 0.021 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.225 | 0.39561 |  |  | -0.22482 | 0.39608 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.0082 | 0 | -0.02345 | -0.00089928 | 0.0005 | 0.005 |  | -1.7448e-05 | 0.025381 | 6.7552 | 2.3621 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.019199 | 0.00039608 | 0.03287 | 0.0015843 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017051 | 0.039984 | 9.7504
432 | 120/20010 | 0.021 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.184 | 0.29961 |  |  | -0.18385 | 0.29997 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.0054 | 0 | -0.0216 | -0.0007354 | 0.0005 | 0.0025 |  | -1.4268e-05 | 0.022445 | 5.806 | 2.4426 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.011636 | 0.00029997 | 0.030398 | 0.0011999 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.001703 | 0.033039 | 6.8294
433 | 120/20020 | 0.021 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.157 | 0.24144 |  |  | -0.15687 | 0.24173 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.0038 | 0 | -0.02005 | -0.00062748 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.2175e-05 | 0.020472 | 5.4269 | 2.4847 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.0072722 | 0.00024173 | 0.02778 | 0.00096691 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0017021 | 0.028971 | 5.8859
434 | 120/20040 | 0.021 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.138 | 0.20508 |  |  | -0.13789 | 0.20532 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.0017 | 0 | -0.0185 | -0.00055155 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0701e-05 | 0.018647 | 5.1599 | 2.5192 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.0029089 | 0.00020532 | 0.02538 | 0.0008213 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017015 | 0.02595 | 5.462
435 | 120/20060 | 0.021 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.1295 | 0.19053 |  |  | -0.1294 | 0.19076 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0017 | 0 | -0.018475 | -0.00051758 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0042e-05 | 0.018621 | 5.1593 | 2.5193 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.0029089 | 0.00019076 | 0.022617 | 0.00076305 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017014 | 0.023252 | 5.5822
436 | 120/200100 | 0.021 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.121 | 0.17599 |  |  | -0.12091 | 0.1762 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0004 | 0 | -0.01785 | -0.00048363 | 0.0005 | 0.002 |  | -9.3829e-06 | 0.018007 | 5.1783 | 2.5167 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.00087266 | 0.0001762 | 0.017526 | 0.00070481 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017012 | 0.018125 | 5.7128
437 | 120/200120 | 0.021 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.119 | 0.17162 |  |  | -0.11891 | 0.17183 |  | 2.2681e-06 | 0.001 | 0 | 0 | -0.01715 | -0.00047564 | 0.0005 | -0.001 |  | -9.2278e-06 | 0.017222 | 5.0845 | 2.5298 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00017183 | 0.015563 | 0.00068734 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0017012 | 0.016013 | 5.5967
438
439 | 120/200 | AT | 200/5 Range, 1 turns @ 1VA burden, vs 120 AT, 200 range, 2 Stage CT
440 | [11 empty] | 1.25 VA Burden
441 | 120/2005 | 0.216 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.329 | 0.54396 | -0.106 | 0.14835 | -0.32875 | 0.54461 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.0102 | 0 | -0.0053 | -0.001315 | 0.0005 | 0.005 |  | -2.5512e-05 | 0.012653 | 10.8007 | 2.1962 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.021526 | 0.00054461 | 0.0074176 | 0.0021784 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017095 | 0.025893 | 9.9815
442 | 120/20010 | 0.216 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.278 | 0.43633 | -0.094 | 0.13817 | -0.27779 | 0.43685 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.0076 | 0 | -0.0047 | -0.0011112 | 0.0005 | 0.0025 |  | -2.1557e-05 | 0.009412 | 10.2115 | 2.2112 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.014544 | 0.00043685 | 0.0069086 | 0.0017474 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0017062 | 0.017122 | 9.0931
443 | 120/20020 | 0.216 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.24 | 0.36361 | -0.082 | 0.12363 | -0.23982 | 0.36404 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.0044 | 0 | -0.0041 | -0.00095927 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.8611e-05 | 0.0062722 | 11.7303 | 2.1759 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.0093084 | 0.00036404 | 0.0061814 | 0.0014562 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0017044 | 0.011868 | 10.9544
444 | 120/20040 | 0.216 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.218 | 0.31707 | -0.08 | 0.11199 | -0.21784 | 0.31745 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.0024 | 0 | -0.004 | -0.00087135 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.6905e-05 | 0.0049769 | 10.5339 | 2.2027 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.0046542 | 0.00031745 | 0.0055996 | 0.0012698 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017034 | 0.008649 | 17.8925
445 | 120/20060 | 0.216 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.206 | 0.2938 | -0.076 | 0.10327 | -0.20585 | 0.29415 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0026 | 0 | -0.0038 | -0.00082339 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.5974e-05 | 0.0049121 | 11.3646 | 2.1834 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.0046542 | 0.00029415 | 0.0051633 | 0.0011766 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017029 | 0.0083585 | 18.9106
446 | 120/200100 | 0.216 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.193 | 0.27053 | -0.072 | 0.095993 | -0.19286 | 0.27085 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0006 | 0 | -0.0036 | -0.00077144 | 0.0005 | 0.002 |  | -1.4966e-05 | 0.0043778 | 10.4404 | 2.2051 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.0017453 | 0.00027085 | 0.0047997 | 0.0010834 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017025 | 0.0068849 | 17.2826
447 | 120/200120 | 0.216 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.19 | 0.2618 | -0.071 | 0.093084 | -0.18986 | 0.26212 |  | 2.2681e-06 | 0.001 | 0 | 0 | -0.00355 | -0.00075946 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.4734e-05 | 0.003928 | 7.411 | 2.3207 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00026212 | 0.0046542 | 0.0010485 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0017024 | 0.0060461 | 12.0973
448 | [11 empty] | 0.5 VA Burden
449 | 120/2005 | 0.021 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.223 | 0.39561 |  |  | -0.22282 | 0.39608 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.0078 | 0 | -0.0053 | -0.00089129 | 0.0005 | 0.005 |  | -1.7292e-05 | 0.010769 | 14.1812 | 2.1361 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.01949 | 0.00039608 | 0.0074176 | 0.0015843 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017051 | 0.024177 | 11.0416
450 | 120/20010 | 0.021 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.184 | 0.29816 |  |  | -0.18385 | 0.29852 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.0052 | 0 | -0.0047 | -0.0007354 | 0.0005 | 0.0025 |  | -1.4268e-05 | 0.0075612 | 13.221 | 2.1498 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.011636 | 0.00029852 | 0.0069086 | 0.0011941 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.001703 | 0.014672 | 11.1223
451 | 120/20020 | 0.021 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.158 | 0.23998 |  |  | -0.15787 | 0.24027 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.004 | 0 | -0.0041 | -0.00063147 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.2252e-05 | 0.0059547 | 11.6377 | 2.1777 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.0069813 | 0.00024027 | 0.0061814 | 0.00096108 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.001702 | 0.010082 | 13.1867
452 | 120/20040 | 0.021 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.138 | 0.20508 |  |  | -0.13789 | 0.20532 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.0016 | 0 | -0.004 | -0.00055155 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0701e-05 | 0.004595 | 8.44 | 2.2707 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.0029089 | 0.00020532 | 0.0055996 | 0.0008213 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017015 | 0.0077847 | 15.7772
453 | 120/20060 | 0.021 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.13 | 0.19053 |  |  | -0.1299 | 0.19076 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0018 | 0 | -0.0038 | -0.00051958 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0081e-05 | 0.0044944 | 9.2507 | 2.2403 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.0031998 | 0.00019076 | 0.0051633 | 0.00076305 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017014 | 0.0075884 | 17.9325
454 | 120/200100 | 0.021 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.121 | 0.17453 |  |  | -0.12091 | 0.17475 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0004 | 0 | -0.0036 | -0.00048363 | 0.0005 | 0.002 |  | -9.3829e-06 | 0.0043132 | 9.8604 | 2.2211 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.0011636 | 0.00017475 | 0.0047997 | 0.00069899 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017012 | 0.0067065 | 15.7686
455 | 120/200120 | 0.021 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.119 | 0.16872 |  |  | -0.11891 | 0.16892 |  | 2.2681e-06 | 0.001 | 0 | 0 | -0.00355 | -0.00047564 | 0.0005 | -0.001 |  | -9.2278e-06 | 0.0038831 | 7.0904 | 2.3398 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00016892 | 0.0046542 | 0.00067569 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0017011 | 0.005989 | 11.6685
456
457 | 120/200 | AT | 200/5 Range, 1 turns @ 5VA burden, vs 120 AT, 200 range, 2 Stage CT
458 | [11 empty] | 5.0 VA Burden
459 | 120/2005 | 0.216 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -1.08 | 0.50905 | -0.856 | 0.11636 | -1.0793 | 0.50966 |  | 6.443e-06 | 0.01 | -0.0268 | 0 | -0.0428 | -0.0043171 | 0.0005 | 0.005 |  | -8.3748e-05 | 0.051904 | 9.3474 | 2.237 |  | 4.6789e-06 | 0.014544 | 0.014544 | 0.00050966 | 0.0058178 | 0.0020386 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.017003 | 0.029767 | 21.6204
460 | 120/20010 | 0.216 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.946 | 0.43633 | -0.761 | 0.13672 | -0.94537 | 0.43685 |  | 5.0171e-06 | 0.002 | -0.0204 | 0 | -0.03805 | -0.0037815 | 0.0005 | 0.0025 |  | -7.3357e-05 | 0.04346 | 7.8593 | 2.297 |  | 2.6007e-06 | 0.0058178 | 0.012217 | 0.00043685 | 0.0068359 | 0.0017474 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.0034034 | 0.016247 | 13.4517
461 | 120/20020 | 0.216 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.844 | 0.37525 | -0.689 | 0.13672 | -0.84343 | 0.37569 |  | 4.1783e-06 | 0.002 | -0.0156 | 0 | -0.03445 | -0.0033737 | 0.0005 | -0.001 |  | -6.5448e-05 | 0.038037 | 7.1302 | 2.3373 |  | 1.977e-06 | 0.0058178 | 0.0087266 | 0.00037569 | 0.0068359 | 0.0015028 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.0034027 | 0.013156 | 16.1571
462 | 120/20040 | 0.216 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.766 | 0.33161 | -0.628 | 0.12654 | -0.76549 | 0.33201 |  | 3.3965e-06 | 0.002 | -0.0088 | 0 | -0.0314 | -0.003062 | 0.0005 | -0.001 |  | -5.9399e-05 | 0.032833 | 5.9401 | 2.4293 |  | 1.6849e-06 | 0.0058178 | 0.0093084 | 0.00033201 | 0.0063268 | 0.001328 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034022 | 0.013516 | 16.0118
463 | 120/20060 | 0.216 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.722 | 0.28507 | -0.5925 | 0.095993 | -0.72152 | 0.28541 |  | 2.9709e-06 | 0.002 | -0.0132 | 0 | -0.029625 | -0.0028861 | 0.0005 | -0.001 |  | -5.5987e-05 | 0.032641 | 7.0889 | 2.3399 |  | 1.6017e-06 | 0.0058178 | 0.016872 | 0.00028541 | 0.0047997 | 0.0011417 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034017 | 0.019058 | 7.9595
464 | 120/200100 | 0.216 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.656 | 0.20071 | -0.535 | 0.024725 | -0.65557 | 0.20096 |  | 2.4131e-06 | 0.002 | -0.0064 | 0 | -0.02675 | -0.0026223 | 0.0005 | 0.002 |  | -5.0869e-05 | 0.027779 | 5.7948 | 2.4437 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.005236 | 0.00020096 | 0.0012363 | 0.00080383 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0034011 | 0.0076401 | 17.2346
465 | 120/200120 | 0.216 | 120 | 0.99937 | 1.0012 | 1.5213e-05 | 7.5885e-06 | -0.624 | 0.17453 | -0.505 | 0.0029089 | -0.62359 | 0.17475 |  | 2.2681e-06 | 0.002 | 0 | 0 | -0.02525 | -0.0024944 | 0.0005 | -0.001 |  | -4.8388e-05 | 0.025476 | 5.1809 | 2.5163 |  | 1.7092e-06 | 0.0029089 | 0 | 0.00017475 | 0.00014544 | 0.00069899 | 0.0005 | 0.0014544 |  | 0.0034009 | 0.0047889 | 12.6753
466 | [11 empty] | 0.5 VA Burden
467 | 120/2005 | 0.021 | 5 | 0.99937 | 1.0012 | 3.6806e-05 | 4.6965e-06 | -0.224 | 0.3927 |  |  | -0.22382 | 0.39317 |  | 6.443e-06 | 0.001 | -0.0078 | 0 | -0.0428 | -0.00089529 | 0.0005 | 0.005 |  | -1.737e-05 | 0.043815 | 5.4848 | 2.4778 |  | 4.6789e-06 | 0.0029089 | 0.018617 | 0.00039317 | 0.0058178 | 0.0015727 | 0.0005 | -0.011636 |  | 0.0017051 | 0.023023 | 10.9169
468 | 120/20010 | 0.021 | 10 | 0.99937 | 1.0012 | 3.469e-05 | 2.6037e-06 | -0.185 | 0.29961 |  |  | -0.18485 | 0.29997 |  | 5.0171e-06 | 0.001 | -0.006 | 0 | -0.03805 | -0.00073939 | 0.0005 | 0.0025 |  | -1.4346e-05 | 0.038624 | 5.3055 | 2.4998 |  | 2.6007e-06 | 0.0029089 | 0.012217 | 0.00029997 | 0.0068359 | 0.0011999 | 0.0005 | 0.0043633 |  | 0.001703 | 0.015105 | 10.5432
469 | 120/20020 | 0.021 | 20 | 0.99937 | 1.0012 | 3.1281e-05 | 4.5493e-06 | -0.155 | 0.23853 |  |  | -0.15487 | 0.23881 |  | 4.1783e-06 | 0.001 | -0.0034 | 0 | -0.03445 | -0.00061948 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.2019e-05 | 0.034655 | 5.1198 | 2.5248 |  | 1.977e-06 | 0.0029089 | 0.0066904 | 0.00023881 | 0.0068359 | 0.00095526 | 0.0005 | -0.0014544 |  | 0.001702 | 0.010305 | 13.203
470 | 120/20040 | 0.021 | 40 | 0.99937 | 1.0012 | 2.52e-05 | 5.7416e-06 | -0.138 | 0.20508 |  |  | -0.13789 | 0.20532 |  | 3.3965e-06 | 0.001 | -0.0017 | 0 | -0.0314 | -0.00055155 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0701e-05 | 0.031487 | 5.0553 | 2.534 |  | 1.6849e-06 | 0.0029089 | 0.0031998 | 0.00020532 | 0.0063268 | 0.0008213 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017015 | 0.0084293 | 13.8979
471 | 120/20060 | 0.021 | 60 | 0.99937 | 1.0012 | 2.1956e-05 | 5.5508e-06 | -0.1295 | 0.18908 |  |  | -0.1294 | 0.18931 |  | 2.9709e-06 | 0.001 | -0.0017 | 0 | -0.029625 | -0.00051758 | 0.0005 | -0.001 |  | -1.0042e-05 | 0.029716 | 5.0617 | 2.533 |  | 1.6017e-06 | 0.0029089 | 0.002618 | 0.00018931 | 0.0047997 | 0.00075723 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017013 | 0.0071111 | 18.6193
472 | 120/200100 | 0.021 | 100 | 0.99937 | 1.0012 | 1.6881e-05 | 7.3591e-06 | -0.121 | 0.17599 |  |  | -0.12091 | 0.1762 |  | 2.4131e-06 | 0.001 | -0.0004 | 0 | -0.02675 | -0.00048363 | 0.0005 | 0.002 |  | -9.3829e-06 | 0.026855 | 5.0791 | 2.5305 |  | 1.6933e-06 | 0.0029089 | 0.00087266 | 0.0001762 | 0.0012363 | 0.00070481 | 0.0005 | -0.0029089 |  | 0.0017012 | 0.0047838 | 23.414